ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MOBILIARIO CLÍNICO DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin perdida alguna de funcionalidad.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

El presente llamado está compuesto por los siguientes lotes:

Lote 1CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, ELÉCTRICAS	20

Lote 2 CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, HIDRÁULICA	24

Lote 3 MOBILIARIO HABITACIÓN PACIENTE	28

Lote 4 MOBILIARIO CLÍNICO	32

Lote 5 CAMILLAS Y SILLONES	50

Lote 6 OTROS	63

Lote 1: CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, ELÉCTRICAS

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Almohada + funda | MC.XX002 | 3015 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Cama de hospitalización, eléctrica c/acc | MC.HP005 | 3015 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Colchón hospitalario c/ funda | MC.HP013 | 3015 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |

Lote 2 CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, HIDRÁULICA

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Almohada + funda | MC.XX002 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3036 | 1 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Cama de hospitalización, hidráulica c/acc | MC.HP006 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
| Colchón hospitalario c/ funda | MC.HP013 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |

Lote 3 MOBILIARIO HABITACIÓN PACIENTE

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesa de noche | MC.HP039 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Mesa para comer | MC.HP041 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
|  |  | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Sillón de paciente | MC.HP060 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Sofá-Cama acompañantes | GF.HP062 | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |

Lote 4 MOBILIARIO CLÍNICO

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Banquillo de 1 paso, inox | MC.XX005 | 1034 | 1 |
|  |  | 1035 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
| Banquillo de 2 pasos | MC.REH008 | 1403 | 12 |
| Carro de curaciones, acero inox | MC.XX023 | 1003 | 1 |
|  |  | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 1016 | 1 |
|  |  | 1021 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1042 | 6 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1306 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 2006 | 1 |
|  |  | 2306 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2314 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2316 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2329 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2334 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
| Carro de parada | MC.XX024 | 1033 | 2 |
|  |  | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
|  |  | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
| Carro de yesos | MC.XX013 | 1020 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
| Carro para medicación de anestesia | MC.BQ026 | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Carro porta-equipos | MC.REH023 | 2404 | 1 |
|  |  | 2405 | 1 |
|  |  | 2406 | 1 |
|  |  | 2408 | 1 |
| Carro, ropa contaminada, anillo, acero inox. | MC.XX016 | 1001 | 1 |
|  |  | 1029 | 1 |
|  |  | 1113 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1140 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
|  |  | 0.329 | 3 |
| Mesa acero inox para instrumental, 1000 mm | MC.BQ065 | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Mesa Auxiliar dos baldas y cajones, rodable | MC.HP037 | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
| Mesa de trabajo | GF.BQ070 | 1116 | 4 |
| Mesa instrumental auxiliar | MC.BQ072 | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Mesa Mayo hidráulica, acero inox. | MC.BQ073 | 1126 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Sillón para cirujano | MC.BQ112 | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Soporte bajo rodado, una cubeta acero inox. | MC.BQ117 | 1126 | 2 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 2 |
| Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoyapiés | MC.XX035 | 1406 | 4 |

Lote 5 CAMILLAS Y SILLONES

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Camilla de exploración, 2 cuerpos hidráulica | MC.XX009 | 1003 | 1 |
|  |  | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
|  |  | - | 0 |
| Camilla de exploración, 2 cuerpos hidráulica c/ trend | MC.CE010 | 1306 | 1 |
| Camilla de transporte de cadáveres | MC.MO003 | 0.116 | 2 |
| Camilla para sala de yeso | MC.XX011 | 1020 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
| Camilla rodante, hidráulica, 2 planos | MC.HP007 | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
| Camilla, procedimientos, hidráulica, radiotransparente | MC.BQ022 | 1116 | 4 |
|  |  | 1124 | 4 |
| Camilla, procedimientos, hidráulica, radiotransparente, c/portasueros | MC.EM007 | 1033 | 2 |
|  |  | 1042 | 6 |
| Mesa-Camilla de exploraciones, fija, 180 x 60 cm | BI.CE064 | 1307 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
| Sillón extracción, eléctrico | MC.LAB084 | 2006 | 2 |
| Sillón extracción, hidráulico | MC.MT038 | 2022 | 4 |
| Sillón-camilla para recuperación/emergencia | MC.EM075 | 1016 | 4 |
|  |  | 1021 | 4 |

Lote 6 OTROS

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lámpara examen rodable consulta | BI.XX036 | 1003 | 1 |
|  |  | 1033 | 2 |
|  |  | 2006 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
| Lavador de ojos, emergencia | SW.MT019 | 2023 | 1 |
| Lupa con luz | BI.CE061 | 1309 | 1 |
| Rodillo para cruzar o traslado de pacientes | MC.BQ093 | 1126 | 1 |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:	MOBILIARIO CLÍNICO

# Lote 1:	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, ELÉCTRICAS

| Equipo: | Almohada + funda | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX002 |
| Local ubicación | 3015 3032 3034 3048 3050 3111 3130 3132 3146 3148 4015 4032 4034 4048 4050 4111 4130 4132 4146 4148 5015 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Almohada flexible de dureza media. |  |
| Medidas: 80 cm. |  |
| Composición: Relleno fibra hueca y fibra hueca siliconada. |  |
| Doble funda en poliéster/algodón (50%/50%) lavable, hipo alergénica y transpirable. |  |

| Equipo: | Cama de hospitalización, eléctrica c/acc | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP005 |
| Local ubicación | 3015 3032 3034 3048 3050 3111 3130 3132 3146 3148 4015 4032 4034 4048 4050 4111 4130 4132 4146 4148 5015 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Cama de hospitalización eléctrica con 4 secciones. |  |
| No se admiten camas con un ancho total con barandillas incluidas superior a 990 mm. Se deberá indicar las dimensiones totales externas de la cama que se oferta. Se valorará ancho de camas (incluyendo barandillas) menor o igual 940 mm. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. |  |
| Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas. |  |
| Incorporación de soportes que permitan la adaptación de accesorios como portasueros, incorporador. |  |
| Arquillos laterales, que eviten el desplazamiento del colchón. |  |
| Sistema de elevación que permitan hasta una carga de 230 kg aprox. |  |
| Dispondrá de cuatro módulos independientes y desmontables realizados en ABS, HPL o similar, con una superficie útil del 100%. |  |
| Incluirá un sistema anti-decúbito, en el plano de tronco para tener una protección frente a las úlceras por presión. |  |
| La articulación de los planos del somier será mediante motores eléctricos de baja tensión, cumpliendo la normativa IEC 60601-1 o equivalente. |  |
| La elevación de altura dispondrá al menos el rango de 45 cm hasta 70 cm mediante accionamiento eléctrico. Especificar rango ofrecido. |  |
| Movimiento de trend y anti-trend. Especificar rango. |  |
| Dispondrá de freno centralizado y servo direccionado. |  |
| Botonera manual con pictogramas de fácil lectura y manejo. Describir. |  |
| Dispositivo de cancelación de funciones de la cama. |  |
| Carenado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. |  |
| Barandillas partidas en ABS (4) o metálicas corridas (2). Se valorará que se cumpla normativa 60601-2-52. |  |
| Con sistema de desembrague de emergencia del plano de tronco que permita un descenso rápido del plano en caso de emergencia, fallo de batería o ausencia de corriente. |  |
| Se incluirá por cada cama |  |
| - Mando manual. |  |
| - 1 x arco de potencia. |  |
| - 1 x Semi arco balcánico. |  |
| - 1 x porta sueros. |  |
| - 1 x rueda de doble rodadura de 150 m de diámetro servo-direccionada. |  |
| - 3 x ruedas de doble rodadura de 150 mm de diámetro con freno. |  |

| Equipo: | Colchón hospitalario c/ funda | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP013 |
| Local ubicación | 3015 3032 3034 3048 3050 3111 3130 3132 3146 3148 4015 4032 4034 4048 4050 4111 4130 4132 4146 4148 5015 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Colchón hecho de una sola pieza y 1 parte de espuma moldeada. |  |
| CLASE II. |  |
| Perfectamente adaptado a la cinemática de camas médicas a retorcimiento |  |
| Muy alta densidad, es resistente a la caída y la deformación. |  |
| Espuma (cm) 14. (al menos) |  |
| Tamaño (cm) 190 - 200x90. Se deberá adaptar a la cama que se oferta MC.HP005 |  |
| Adaptable a los movimientos de la cama. |  |
| Adaptable al cuerpo del enfermo. |  |
| Antideslizante. |  |
| Analérgico e higiénico. |  |
| Ignífugo. |  |
| Transpirable. |  |
| Con funda impermeable y transpirable, ignífuga, resistente a las roturas y el desgarro. |  |
| Lavable y desinfectable. |  |

# Lote 2 CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, HIDRÁULICA

| Equipo: | Almohada + funda | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX002 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3018 3020 3022 3024 3026 3034 3036 3046 3048 3101 3103 3105 3107 3109 3114 3116 3118 3120 3122 3132 3134 3144 3146 4005 4007 4009 4011 4013 4018 4020 4022 4024 4026 4034 4036 4046 4048 4101 4103 4105 4107 4109 4114 4116 4118 4120 4122 4132 4134 4144 4146 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 5034 5036 5046 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 145 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Almohada flexible de dureza media. |  |
| Medidas: 80 cm. |  |
| Composición: Relleno fibra hueca y fibra hueca siliconada. |  |
| Doble funda en poliéster/algodón (50%/50%) lavable, hipo alergénica y transpirable. |  |

| Equipo: | Cama de hospitalización, hidráulica c/acc | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP006 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3018 3020 3022 3024 3026 3101 3103 3105 3107 3109 3114 3116 3118 3120 3122 4005 4007 4009 4011 4013 4018 4020 4022 4024 4026 4101 4103 4105 4107 4109 4114 4116 4118 4120 4122 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 | Cantidad: 100 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Cama de hospitalización hidráulica con 4 secciones. |  |
| No se admiten camas con un ancho total con barandillas incluidas superior a 990 mm. Se deberá indicar las dimensiones totales externas de la cama que se oferta. Se valorará ancho de camas (incluyendo barandillas) menor de 950 mm. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. |  |
| Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas. |  |
| Incorporación de soportes que permitan la adaptación de accesorios como portasueros, incorporador,... |  |
| Arquillos laterales, que eviten los desplazamientos del colchón. |  |
| Sistemas de elevación que permitan hasta una carga de 230 kg aprox. |  |
| Dispondrá de cuatro módulos independientes y desmontables realizados en ABS, HPL o similar, con una superficie útil del 100%. |  |
| Incluirá un sistema anti-decúbito, en el plano de tronco para tener una protección frente a las úlceras por presión. |  |
| Dispondrá del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica, para asegurar una mayor ergonomía. |  |
| La elevación de altura dispondrá al menos el rango de 45 cm hasta 70 cm accionamiento hidráulico. Especificar rango que se ofrece |  |
| Dispondrá de freno centralizado y servo direccionado. |  |
| Dispositivo de cancelación de funciones de la cama. |  |
| Carenado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. |  |
| Barandillas partidas en ABS (4) o metálicas corridas (2). Se valorará que se cumpla normativa 60601-2-52. |  |
| Con sistema de desembrague de emergencia del plano de tronco que permita un descenso rápido del plano en caso de emergencia. |  |
| Se incluirá por cama |  |
| - 1 x Semi arco balcánico. |  |
| - 1 x porta sueros. |  |
| - 1 x rueda de doble rodadura de 150 m de diámetro servodireccionada. |  |
| - 3 x ruedas de doble rodadura de 150 mm de diámetro con freno. |  |

| Equipo: | Colchón hospitalario c/ funda | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP013 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 100 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Colchón hecho de una sola pieza y 1 parte de espuma moldeada. |  |
| CLASE II. |  |
| Perfectamente adaptado a la cinemática de camas médicas a retorcimiento |  |
| Muy alta densidad, es resistente a la caída y la deformación. |  |
| Espuma (cm) 14. (al menos) |  |
| Tamaño (cm) 190 - 200x90. Se deberá adaptar a la cama que se oferta MC.HP006 |  |
| Adaptable a los movimientos de la cama. |  |
| Adaptable al cuerpo del enfermo. |  |
| Antideslizante. |  |
| Analérgico e higiénico. |  |
| Ignífugo. |  |
| Transpirable. |  |
| Con funda impermeable y transpirable, ignífuga, resistente a las roturas y el desgarro. |  |
| Lavable y desinfectable. |  |

# Lote 3 MOBILIARIO HABITACIÓN PACIENTE

| Equipo: | Mesa de noche | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP039 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 125 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesilla modular fabricada en estructura de polietileno de alta densidad o similar. |  |
| Dispondrá al menos de 1 cajón y puerta. Especificar. |  |
| 4 Ruedas de 60 mm de diámetro aprox., con protección anti-choque. 2 con freno de fácil accionamiento. |  |
| Encimera laminada con rebordes. |  |
| Se valorara que permita la integración de la mesa de comer (MC.HP041) |  |
| Dimensiones aprox.: 450x 440 x 875 cm. Especificar dimensiones del modelo que se oferte. No se admitirán mesillas superiores a 450 mm de ancho |  |

| Equipo: | Mesa para comer | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP041 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 149 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para comer tipo cigüeña ajustable en altura. |  |
| Rango minimo de ajuste en alrura de 80 a 120 mm. Especificar. |  |
| Atril laminado compacto de aprox. 20*40 cm, y con bordes perimetrales. |  |
| Ruedas de 60 mm aprox. de diametro, dos con freno. |  |
| Inclinación del tablero hasta 90º. |  |
| Las mesas deberán ser compatibles con las camas MCHP005 y MCHP006. |  |

| Equipo: | Sillón de paciente | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP060 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3114 3116 3118 3120 3122 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 119 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón para reposo y descanso del paciente. No se admiten con dimensiones superiores a 70 cm de ancho |  |
| Estructura fabricada en acero con recubrimiento en epoxy. |  |
| Con tres secciones. Dos apoyabrazos escamoteables y de altura regulable para facilitar el abordaje del paciente. |  |
| Dispondrá de articulación de los planos mediante mecanismo neumático. |  |
| El reposapiés se podrá activar desde ambos lados del sillón. |  |
| Soporte del paciente en alta densidad y tapizado en tela o símil auto-extinguible, resistente a la absorción de suciedad y antibacteriana. |  |
| Debe incluir 4 ruedas de al menos 90 mm de diámetro con sistema de freno. |  |
| El respaldo se podrá inclinar en un rango no inferior 50º. Indicar. |  |
| Se deberá indicar: |  |
| - Material de asiento y tapizado. |  |
| - Material de reposabrazos. |  |
| - Reposapiés. |  |
| - Dimensiones del asiento (mm) |  |
| - Dimensiones del Respaldo (mm) |  |
| - Rango de inclinación del respaldo (º). |  |
| - Carga máxima. |  |

| Equipo: | Sofá-Cama acompañantes | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HP062 |
| Local ubicación | 3034 3048 3132 3146 4034 4048 4132 4146 5034 5048 5132 5137 | Cantidad: 12 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón individual fabricado en tubo de acero con pintura epoxy o similar. |  |
| Frontal y brazo de madera tapizada desenfundable. |  |
| Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad. |  |
| Tapizado en tela vinílica autoextinguible (Norma M2) antimicrobiana, resistente a la abrasión y a las manchas. |  |
| Somier extraíble de lamas de madera de aprox. 80*190 cm. |  |
| Capacidad máxima de carga 150 Kg. |  |
| Dimensiones del sillón extendido: 190 cm. |  |

# Lote 4 MOBILIARIO CLÍNICO

| Equipo: | Banquillo de 1 paso, inox | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX005 |
| Local ubicación | 1034 1035 1307 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 2307 2311 2312 2313 2315 2328 2332 2333 2335 | Cantidad: 28 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Escabel de 1 tramo. |  |
| Superficie de apoyo de poliuretano de goma o similar, con relieve anti deslizante. |  |
| Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10. (AISI 304). |  |
| Dimensiones aprox: 45 x 25 x 25 cm. Especificar dimensiones del modelo ofertado. |  |

| Equipo: | Banquillo de 2 pasos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH008 |
| Local ubicación | 1403 | Cantidad: 12 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Escabel de 2 tramos. |  |
| Superficie de apoyo de poliuretano de goma o similar, con relieve anti deslizante. |  |
| Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10. (AISI 304) |  |
| Dimensiones aproximadamente: 45 x 25 x 25 cm. Especificar dimensiones del modelo ofertado. |  |

| Equipo: | Carro de curaciones, acero inox | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX023 |
| Local ubicación | 1003 1008 1011 1016 1021 1032 1042 1115 1120 1123 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1326 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 2006 2306 2307 2309 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326 2328 2329 2331 2332 2333 2334 2335 2338 3041 3139 4041 4139 5041 | Cantidad: 61 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro para la realización de curaciones y urgencias. |  |
| Estructura en acero inoxidable. Indicar AISI. |  |
| Plano superior en ABS, o similar, con reborde en tres lados. |  |
| Tres cajones inferiores de PVC o similar, con autocierre. |  |
| Ruedas giratorias mínimo de 125 mm, dos de ellas con freno. Especificar. |  |
| Protección antichoques. |  |
| Dimensiones mínimas: 62 x 48 w x 96 h cm. Especificar dimensiones del modelo que se oferta para asegurar su entrada, estancia y movilidad, en los espacios. |  |

| Equipo: | Carro de parada | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX024 |
| Local ubicación | 1033 1126 1129 1136 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 11 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro de parada. |  |
| Superficie de trabajo de ABS o similar con rebordes laterales. |  |
| 4 x ruedas dobles de 125 mm de diámetro aprox., con rodamiento de bolas antiestáticas. |  |
| 2 de las ruedas con freno y 1 con bloqueo direccional. |  |
| Discos protectores sobre las ruedas. |  |
| Barra de mando. |  |
| Medidas aproximadas: 85 cm de alto x 60 cm de ancho. Especificar dimensiones del modelo ofertado. |  |
| Con dos cajones de 8 cm de altura y tres cajones de 15 cm de altura. |  |
| Chasis |  |
| Construcción totalmente metálica autoportante de tipo sándwich, con pared doble. |  |
| Fabricado en chapa de aluminio. |  |
| Con amortiguación de ruidos. |  |
| Aislamiento térmico mediante espuma rígida de alta rigidez o similar. |  |
| De superficies lisas tanto en el interior como en el exterior. |  |
| Cajones |  |
| Frontales intercambiables, con cantos y esquinas redondeados. Especificar material el cajón. |  |
| Cajón con extracción total |  |
| Paredes laterales de chapa de acero. Fondo de chapa de aluminio. Especificar. |  |
| Guías silenciosas y extraíbles. Cierre automático. |  |
| Sistema de amortiguación. |  |
| Tiradores |  |
| De cinc colado a presión. |  |
| Superficie resistente a productos químicos. Fácil de limpiar y desinfectar. |  |
| Se deberán incluir: |  |
| - Superficie de trabajo de ABS o similar con bordes levantados en tres lados, acabados sin juntas |  |
| - Riel lateral de aluminio para colgar accesorios. |  |
| - Porta-sueros con 4 ganchos de acero, regulable en altura, área de regulación 900 mm aprox. |  |
| - Tabla de reanimación con soporte, 450 mm de ancho x 600 mm largo x 5 mm alto aprox. |  |
| - Plato giratorio de acero con recubrimiento para situar desfibrilador. |  |
| - Regleta para precintar cajones de chapa de acero con recubrimiento o similar, con 100 precintos. |  |
| - Separadores para cajón de 8 cm de altura. Especificar. |  |

| Equipo: | Carro de yesos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX013 |
| Local ubicación | 1020 2331 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro para escayolas. |  |
| Tablero de trabajo abatible con pestillo de seguridad y empujador lateral que facilite su movilidad. |  |
| Se incluiran dos palanganas en acero desmontables de ø360 mm. |  |
| Armario inferior compartimentado (al menos 3 huecos). |  |
| Ruedas de ø100 mm aprox., con parachoques; dos con freno. |  |
| Totalmente fabricada en acero inoxidable 18/10. (AISI 304) |  |
| Dimensiones aprox. 1000 x 480 - 730 x 800 mm. Especificar dimensiones del modelo que se oferta. |  |

| Equipo: | Carro para medicación de anestesia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ026 |
| Local ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro para medicación con cajones tipo ISO. |  |
| Con ruedas de doble rodadura, dos de ellas con freno. |  |
| Modular, adaptable. |  |
| Organización mediante cajones tipo ISO. |  |
| Estructura monobloque, robusta. Especificar. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x soporte para cajas basculantes. |  |
| - 1 x estante lateral para botes. |  |

| Equipo: | Carro porta-equipos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH023 |
| Local ubicación | 2404 2405 2406 2408 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Coche portaequipos con las siguientes caracteristicas: |  |
| Dos bandejas multiposicionales: horizontal o inclinadas hasta 20º aprox, pintadas en epoxi polvo, que incorporan alojamientos para organizar los cables y hueco posterior para almacenar cables y alimentador en un espacio separado. |  |
| Bastidor de acero pintado en epoxi. Se valorará estructura fabricada en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| 4 Ruedas giratorias, dos de ellas con freno. |  |
| Distancia entre baldas al menos de 30 cm. Especificar. |  |
| Dimensiones aprox. 440 x 470 x 950 mm. Especificar. |  |

| Equipo: | Carro, ropa contaminada, anillo, acero inox. | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX016 |
| Local ubicación | 1001 1029 1113 1121 1130 1134 1140 1308 1327 2308 2327 3044 3142 4044 4142 5044 0.329 | Cantidad: 19 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro abierto para la recogida y transporte de ropa sucia. |  |
| Estructura de en tubo de acero inoxidable 18/10. (AISI 304) |  |
| Dispondrá de un saco de lona plastificada, desmontable con fijación mediante sistema de velcros o similar. |  |
| Empujador para su desplazamiento. |  |
| Ruedas no inferiores a ø74 mm con parachoques, dos de ellas con freno. |  |
| Dimensiones mínimas aprox.: 700 x 400 x 800 mm. Especificar dimensiones del modelo ofertado. |  |

| Equipo: | Mesa acero inox para instrumental, 1000 mm | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ065 |
| Local ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para instrumental quirúrgico. |  |
| Forma de "riñón". |  |
| Acero inoxidable. Indicar AISI. |  |
| Entrepaño superior con reborde en tres lados. |  |
| Medidas aprox,: 100x50x80 cm. Especificar medidas del modelo que se oferta. |  |

| Equipo: | Mesa Auxiliar dos baldas y cajones, rodable | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP037 |
| Local ubicación | 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa auxiliar para especialidades médicas. |  |
| Fabricada en acero inoxidable. Indicar AISI. |  |
| Bandeja superior extraíble. |  |
| Entrepaño inferior liso. |  |
| Se incluirán: |  |
| - 2 x cajones acero inoxidable. |  |

| Equipo: | Mesa de trabajo | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.BQ070 |
| Local ubicación | 1116 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa de trabajo preconfigurada. |  |
| Encimera de trabajo con superficie laminada. |  |
| Unidad base inferior de soporte de la encimera. |  |
| Unidad base inferior recta con una altura de trabajo de 76 cm con un ajuste variable adicional de 2,5 mm a través de patas regulables para nivelación del suelo. (valores aproximados) |  |
| La unidad inferior dispondrá de dos columnas de cajones a ambos lados, como área de almacenamiento, dejando un hueco entre ambas |  |
| Cada columna de cajones dispondrá de al menos 4 cajones, de anchos variable. |  |
| Dimensiones aproximadas de 76 x 76 x 80 ancho cm. |  |
| Se deberá especificar dimensiones finales según requerimientos del espacio final de la estancia. |  |

| Equipo: | Mesa instrumental auxiliar | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ072 |
| Local ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa auxiliar para especialidades médicas. |  |
| Acero inoxidable. Indicar AISI 304. |  |
| Bandeja superior e inferior. |  |

| Equipo: | Mesa Mayo hidráulica, acero inoxidable | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ073 |
| Local ubicación | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para instrumental tipo "Mayo". |  |
| Regulable en altura mediante sistema hidráulico por medio de pedal. |  |
| Bandeja superior extraíble. |  |
| Ruedas giratorias de 50 mm aprox., dos de ellas con freno. |  |

| Equipo: | Sillón para cirujano | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ112 |
| Local ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Silla hidraulica para cirujano, comandada mediante el pie. |  |
| Altura ajustable aprox. de 600 a 690 mm. |  |
| Respaldo / reposabrazos quirúrgico curvo regulable en altura. |  |
| Asiento de 7 cm de espesor de espuma de poliuretano 28 Kg/m3 minimo. Tapizado en material desinfectable de alta durabilidad. |  |
| Con 5 ruedas en estructura de acero cromado, con sistema de autofreno. |  |
| 120 Kg de tolerancia de peso aprox. |  |

| Equipo: | Soporte bajo rodado, una cubeta acero inox. | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ117 |
| Local ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Cubo auxiliar para quirófano. |  |
| Soporte de acero inoxidable con ruedas direccionales. |  |
| Cubo de acero inoxidable. Indicar AISI. |  |
| Capacidad del cubo aprox. 8 litros. Indicar. |  |
| Protección de goma anti-golpes. |  |
| 5 Ruedas giratorias de 60 mm al menos. |  |
| Dimensiones aprox. 400 x 400 x 220 mm. Especificar dimensiones modelo que se oferta. |  |

| Equipo: | Soporte infusión, rodable, inox | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX077 |
| Local ubicación | 1003 1034 1116 1124 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 135 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Portasueros rodable con 4 colgadores. |  |
| Estructura que asegure la estabilidad. Especificar. |  |
| Estructura y base en acero inoxidable 18/10. (AISI 304) |  |
| Ruedas giratorias de 50 mm mínimo, con sistema cortahilos. Especificar. |  |
| Con sistema que permita modificar la altura de los colgadores. |  |

| Equipo: | Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoyapiés | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX035 |
| Local ubicación | 1406 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Taburete alto con respaldo. |  |
| Con al menos cuatro ruedas y anillo para apoyapiés |  |
| Estructura que asegure la estabilidad. Especificar. |  |
| Estructura en acero cromado. Se valorará estructura fabricado en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| Tapizado en material resistente y lavable. Especificar. |  |
| Ruedas giratorias al menos 50 mm, con sistema cortahilos. Especificar. |  |
| Con sistema que permita modificar la altura del taburete. Especificar rango. |  |

# Lote 5 CAMILLAS Y SILLONES

| Equipo: | Camilla de exploración, 2 cuerpos hidráulica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX009 |
| Local ubicación | 1003 1008 1011 2422 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para exploración y reconocimiento. |  |
| Con 3 secciones y regulación en altura hidráulica. |  |
| Tapizado resistente y lavable. |  |
| Dimensiones aprox. 195 x 65 ancho x 45 - 90 cm. Especificar. |  |
| Describir estructura y material de fabricación. |  |
| Se incluirán: |  |
| - Soporte para accesorios |  |
| - 1 x arco de potencia. |  |

| Equipo: | Camilla de exploración, 2 cuerpos hidráulica c/ trendelemburg | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.CE010 |
| Local ubicación | 1306 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para exploración y reconocimiento. |  |
| Con 3 secciones y regulación en altura hidráulica. |  |
| Con trendelemburg y antitrendelemburg. Especificar rango. |  |
| Tapizado resistente y lavable. |  |
| Dimensiones aprox. 195 x 65 ancho x 45 - 90 cm. Especificar dimensiones del modelo ofertado. |  |
| Se incluirán: |  |
| - Soporte para accesorio |  |
| - 1 x arco de potencia |  |

| Equipo: | Camilla de transporte de cadáveres | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.MO003 |
| Local ubicación | 0.116 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Carro para traslado de cadáveres. |  |
| Estructura en acero inoxidable. Especificar AISI. |  |
| Lecho de acero inoxidable. Especificar AISI. |  |
| Dos empujadores. |  |
| Ruedas de 125 cm, dos con freno. |  |
| Dimensiones aproximadas: 202 x 65 x 80 cm. Especificar. |  |

| Equipo: | Camilla para sala de yeso | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX011 |
| Local ubicación | 1020 2331 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Camilla para sala de yesos con un mínimo de 4 secciones desmontables. Especificar. |  |
| Con altura eléctrica variable no inferior de 50 cm a 90 cm. Indicar rango. |  |
| Reposacabezas y el asiento de la estructura inoxidable 18/10 (AISI 304) |  |
| Respaldo con doble amortiguador de gas. |  |
| Con colchón extraíble, 50 mm. |  |
| Depondrá de un par de rieles para la integración de accesorios |  |
| Sistema integrado de ruedas retráctiles o similar. |  |
| Capacidad máxima permitida de 200 kg. |  |
| Se incluirá: |  |
| - 1 x set completo de accesorios para tracción. Especificar. |  |

| Equipo: | Camilla rodante, hidráulica, 2 planos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP007 |
| Local ubicación | 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Carro - camilla para traslado y emergencias accionada hidráulicamente. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. Se valorará estructura en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| Lecho compuesto de 2 secciones realizadas en material compacto, resistente a la humedad y al impacto. Permitiendo una limpieza simple con un paño con agua jabonosa. |  |
| Somier totalmente radio transparente. Superficie útil 100%. |  |
| Articulación del plano de tronco mediante accionamiento neumático. |  |
| Elevación de altura desde al menos 70 mm hasta 95 mm. Especificar. |  |
| Con trendelemburg, y antitrendelemburg de al menos +/-10º mediante accionamiento hidráulico. Indicar rango. |  |
| Se incluirá |  |
| - 1 x Colchoneta permeable a los rayos X, de al menos 6 cm de grosor de alta densidad, con tapizado en tela vinílica auto extinguible (según norma M1 antimicrobiana, resistente a la abrasión y las manchas) de fácil limpieza y mantenimiento o similar que cumpla norma antimicrobiana. |  |
| - 4 x ruedas Ø de 200 mm de diámetro, antiestáticas y una rueda con servo dirección. |  |
| - 5º rueda de diámetro 125 mm servo asistida con resorte a gas. |  |
| - Palancas de pie, freno y bloqueo direccional al igual que dispositivo de giro. |  |
| - Pedal para ajuste hidráulico de altura y para el control de trendelemburg y antitrendelemburg. Especificar número. |  |
| - Asas o similar para facilitar el manejo del carro durante el traslado. |  |
| - Topes de protección situados en las esquinas. |  |
| - Carenado inferior en material de fácil limpieza. |  |
| - Barandillas laterales abatibles. |  |
| - Porta suero regulable en altura y abatible. |  |
| - 1 x Soporte porta chasis y porta cassette. |  |
| - Dimensión superficie paciente no inferior a 1900 x 710mm. Especificar. |  |

| Equipo: | Camilla, procedimientos, hidráulica, radiotransparente | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ022 |
| Local ubicación | 1116 1124 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Carro - camilla para traslado y emergencias accionada hidráulicamente. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. Se valorará estructura fabricada en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| Lecho compuesto de 2 secciones realizadas en material compacto, resistente a la humedad y al impacto. Permitiendo una limpieza simple con un paño con agua jabonosa. |  |
| Somier totalmente radio transparente. Superficie útil 100%. |  |
| Articulación del plano de tronco mediante accionamiento neumático. |  |
| Elevación de altura desde al menos 70 mm hasta 95 mm. Especificar. |  |
| Con trendelemburg, y antitrendelemburg de al menos +/-10º mediante accionamiento hidráulico. Especificar. |  |
| Se incluirá |  |
| - 1 x Colchoneta permeable a los rayos X, de al menos 6 cm de grosor de alta densidad, con tapizado en tela vinílica auto extinguible (según norma M1 antimicrobiana, resistente a la abrasión y las manchas) de fácil limpieza y mantenimiento o similar que cumpla normativa antimicrobiana. |  |
| - 4 x ruedas Ø de 200 mm de diámetro, antiestáticas y una rueda con servo dirección. |  |
| - 5º rueda de diámetro 125 mm servo asistida con resorte a gas. |  |
| - Palancas de pie, freno y bloqueo direccional al igual que dispositivo de giro. |  |
| - Pedal para ajuste hidráulico de altura y para el control de trendelemburg y antitrendelemburg. Especificar número de pedales. |  |
| - Asas o similar para facilitar el manejo del carro durante el traslado. |  |
| - Topes de protección situados en las esquinas. |  |
| - Carenado inferior en material de fácil limpieza. |  |
| - Barandillas laterales abatibles. |  |
| - Porta suero regulable en altura y abatible. |  |
| - 1 x Soporte porta chasis y porta cassette. |  |
| - Dimensión superficie paciente no inferior a 1900 x 710mm. Especificar |  |

| Equipo: | Camilla, procedimientos, hidráulica, radiotransparente, c/portasueros | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.EM007 |
| Local ubicación | 1033 1042 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Camilla de traslado de pacientes con lecho totalmente radiotransparente para facilitar la realización de procedimientos con el paciente inmovilizado. |  |
| Altura variable hidráulica mediante pedales situados bilateralmente |  |
| Trendelemburg, antitrendelemburg +/-16º mediante accionamiento hidráulico. |  |
| Colchoneta permeable a los rayos X, de aprox. 8 cm de grosor en espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en tela vinílica auto extinguible (antimicrobiana, resistente a la abrasión y las manchas) de fácil limpieza y mantenimiento. |  |
| Elevación de respaldo asistida mediante accionamiento neumático. |  |
| Regulación de altura al menos en rango de 65 a 90 cm aprox. Especificar. |  |
| Cuatro ruedas de 200 mm de diámetro, antiestáticas y una rueda con servo dirección. |  |
| Con asidero para facilitar su transporte por parte del personal. Perímetro con protección de goma para la absorción de impactos y protección de superficies. |  |
| Barandillas laterales totalmente abatibles. |  |
| Tolerancia máxima de peso: 215 Kg. aprox. |  |
| Dimensiones externas mínimas aprox. 190*70 cm. |  |
| Se incluirá: |  |
| - 1 x barra portasueros. |  |

| Equipo: | Mesa-Camilla de exploraciones, fija, 180 x 60 cm | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE064 |
| Local ubicación | 1307 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 2307 2311 2312 2313 2315 2328 2332 2333 2335 | Cantidad: 26 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Camilla de 2 secciones. |  |
| Altura Fija. Se valorará que 5 unidades tengan de altura variable. |  |
| Cabecero articulado mediante doble cremallera dentada en tres posiciones. |  |
| Tapizada en material, ignifugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa de alta densidad. |  |
| Patas rematadas con tacos antideslizantes. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero de 30×1,5 mm de espesor con travesaños de refuerzo. Se valorará estructura fabricada en acero inoxidable. Indicar AISI. |  |
| Posibilidad de incorporar portarrollos y cortador de papel. |  |

| Equipo: | Sillón extracción, eléctrico | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.LAB084 |
| Local ubicación | 2006 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón de extracciones eléctrico. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. |  |
| Con sistema de elevación carga de hasta 150kg. |  |
| Debe incorporar soportes que permitan la adaptación de accesorios. |  |
| La superficie útil debe ser del 100%. |  |
| Articulación de los planos mediante motores eléctricos de baja tensión según norma EN 60601-1 o equivalente. |  |
| Movimiento del respaldo y del cojín reposa piernas sincronizado mediante accionamiento electrico. |  |
| Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad. |  |
| Tapizado en material auto-extinguible (según norma M1 antibacteriana y resistente a la absorción y manchas) de fácil limpieza y mantenimiento. |  |
| Con apoyabrazos regulables en altura en múltiples posiciones. |  |
| Con mando de control. |  |
| Debe incluir cuatro ruedas dobles giratorias de 75 mm aprox. de diámetro con sitema de freno individual en las 4 ruedas. |  |

| Equipo: | Sillón extracción, hidráulico | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.MT038 |
| Local ubicación | 2022 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón de extracciones hidráulico. |  |
| Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy. |  |
| Con sistema de elevación carga de hasta 150kg. |  |
| Debe incorporar soportes que permitan la adaptación de accesorios. |  |
| La superficie útil debe ser del 100%. |  |
| Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad. |  |
| Tapizado en material auto-extinguible (según norma M1 antibacteriana y resistente a la absorción y manchas) de fácil limpieza y mantenimiento. |  |
| Con apoyabrazos regulables en altura en múltiples posiciones. |  |
| Debe incluir cuatro ruedas dobles giratorias de 75 mm aprox. de diámetro con sitema de freno individual en las 4 ruedas. |  |

| Equipo: | Sillón-camilla para recuperación/emergencia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.EM075 |
| Local ubicación | 1016 1021 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón ambulatorio eléctrico con reposa piernas no extensible y enrollador para cable eléctrico. |  |
| Estructura de acero, con acabado de resina epoxi. |  |
| Altura variable eléctrica aprox. de 63 a 90 cm. Especificar. |  |
| Respaldo reclinable mediante cilindro eléctrico desembragable por empuñadura bilateral. |  |
| Reposapiernas reclinable mediante cilindro eléctrico. |  |
| Reposapiernas no extensible. |  |
| Enrollador para cable electrico o similar. |  |
| Posición de trendelenburg al menos de 10°. |  |
| Mando manual para posición de emergencia. |  |
| Tapicería desmontable con espuma al menos de 75 mm gran confort. |  |
| 4 ruedas centralizadas ø 150 mm, 2 direccionales mediante pedal; 2 antiestáticas. |  |
| Acumulador para movimiento de emergencia (50 ciclos). |  |
| Guías correderas de 25 x 10 mm en el asiento para incorporar accesorios. |  |
| Empujador integrado. |  |
| Cesta para alojar ropa y material. |  |
| Portabotellas de oxígeno integrado. |  |
| Peso máximo del paciente aprox. 200 kg. |  |

# Lote 6 OTROS

| Equipo: | Lámpara examen rodable consulta | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX036 |
| Local ubicación | 1003 1033 2006 2022 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara con iluminación halógena flexible para reconocimientos con una lámpara reflectora IRC de 20 W aprox.con una tecnología innovadora para obtener una luz brillante y blanca concentrada. |  |
| Cabezal iluminador compacto. |  |
| Filtro de color incorporado. |  |
| Giro completo de 180º. |  |
| Construcción fija de la sección flexible. Ajuste de la luz en prácticamente cualquier posición. |  |
| Trípode sobre ruedas. |  |
| Lámpara reflectora halógena IRC de 12 V/20 W aprox. de larga duración. |  |
| Bombilla de 4000 horas de duración. |  |
| Salida de luz de 90.000 lux a 30 cm. |  |
| Luz brillante y blanca. |  |

| Equipo: | Lavador de ojos, emergencia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.MT019 |
| Local ubicación | 2023 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Provisto de dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión para bañar los ojos y la cara del accidentado. |  |
| Válvula de apertura automática y continua al pulsar la palanca de accionamiento (abierto-cerrado). |  |
| Cubeta en plástico ABS anticorrosivo. |  |

| Equipo: | Lupa con luz (Lámpara de Wood) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE061 |
| Local ubicación | 1309 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara de Wood para diagnósticos. |  |
| Luz ultravioleta y filtro UV. |  |
| Con soporte de pared. |  |
| Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías. |  |
| Reflector de aluminio pulido. |  |
| Tapa protectora corredera. |  |
| Medidas aproximadas lente: 10 x 6 cm. |  |
| Potencia aprox. 9 W. |  |

| Equipo: | Rodillo para cruzar o traslado de pacientes | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.BQ093 |
| Local ubicación | 1126 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Plataforma o rodillo para traslado de pacientes de una superficie a otra en unidades como bloque quirúrgico, radiología o emergencias. |  |
| Para trasferencias laterales con brechas superiores a 10 cm. Especificar. |  |
| De bajo peso y resistente. |  |
| Fabricada en material antibacteriano. |  |
| Fácil de limpiar y desinfectar. |  |
| Con capacidad de soporte de peso de al menos 150 kg. Especificar. |  |
| Dimensiones no inferiores 170 x 40 cm. Especificar. |  |
| Indicar material de fabricación. |  |