ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS CLINICOS DE ASPIRACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia)

El presente llamado de Equipamiento de Aspiración está compuesto por el siguiente lote:

LOTE 1:  	 ASPIRACIÓN	9

Lote 1 Aspiración

| Equipo | Código Equipo | Código espacio | Cantidad por espacio |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspirador para entorno quirúrgico | BI.BQ008 | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Aspirador portátil, 30 l/min | BI.HP003 | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		SISTEMAS CLÍNICOS DE ASPIRACIÓN

# LOTE 1:  		ASPIRACIÓN

| Equipo: | Aspirador para entorno quirúrgico | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ008 |
| Locales de ubicación | 1126 1129 1136 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Aspirador recomendado para los siguientes tipos de aplicación: aspiración en el campo quirúrgico, de la vía aérea, endoscopia,… |  |
| Fabricado en polipropileno de alta resistencia con 4 ruedas integradas de al menos 80 mm de diámetro, dos de ellas con freno y una antiestática. |  |
| Bomba de vacío de alto caudal hasta 90 L/min, de tipo cilindro-pistón doble, exenta de aceite, que no requiera mantenimiento. |  |
| 2 frascos recolectores de 4 L, fabricados en polisulfona (PSU) o similar, con asa y soporte normalizado "en" integrado, esterilizables en autoclave. Inidicar. |  |
| Con 3 dispositivos de filtración para cada frasco: trampa de agua con válvula de seguridad + filtro de partículas + filtro de virus/bacterías hidrofóbico fabricado en PTFE. |  |
| Botón ON/OFF y sistema de regulación del vacío preciso y estable, con mando rotativo de tacto suave y fácil limpieza. |  |
| Vacuómetro de precisión de alto vacío (0-100 kPa) / 0-760mmHg) con gran visibilidad (aprox. 65 mm de diámetro). |  |
| Pedal ON/OFF incluido en todos los equipos y preinstalación adicional para un segundo pedal opcional de regulación de la presión. |  |
| Tubo de aspiración de 3 m en PVC (8mm diámetro interior - 15mm diámetro exterior. |  |
| Alojamiento para el cable eléctrico de 3m o sistema equivalente |  |
| Potencia aprox. 300W. Especificar. |  |
| Nivel sonido: 50 ± 1,5 db(AS)/1m. Se valorará menor nivel sonoro. |  |
| Vida del producto no inferior: 10.000 horas (bomba de vacío). Especificar. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - Todos los accesorios necesarios para el completo funcionamiento del sistema que se oferte. Describir con referencias. |  |

| Equipo: | Aspirador portátil, 30 l/min | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.HP003 |
| Locales de ubicación | 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Aspirador eléctrico portátil. |  |
| Alto vacío / Alto caudal. |  |
| Caudal de succión max. 30 l/min. |  |
| Vacío max.: 630 mmHg (84 KPa) |  |
| Carcasa ergonómica ABS o material equivalente. Especificar. |  |
| Bomba de pistón sin mantenimiento. |  |
| Mando regulador de vacío. |  |
| Vacuómetro indicador de succión. |  |
| Frasco recolector de policarbonato esterilizable, de 1 L con válvula de seguridad. |  |
| Filtro bacterias intercambiable. |  |
| Acorde con las normativas CE 0318, EN ISO 10079-1, EN 60601-1, CEI 601-1 o noormativa equivalente. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x Soporte rodante con 5 ruedas para la unidad de aspiración. |  |