ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutitos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo  y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin perdida alguna de funcionalidad.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia)

El llamado de Equipameinto Médico y de Especialidades esta compuentos por los siguientes lotes:

LOTE 1: 	 EQUIPOS MÉDICOS	7

LOTE 2: 	 INSTRUMENTAL	22

LOTE 3: 	 DOTACIÓN DE OFTALMOLOGÍA	62

LOTE 4: 	 DOTACIÓN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	84

LOTE 5:	 DOTACIÓN DE ODONTOLOGÍA	90

Equipos para el servicio de Resonancia Magnética

LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS

| Lote Asignado | Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos Médicos | Báscula electrónica + tallímetro | BI.REH010 | 2422 | 1 |
| Equipos Médicos | Báscula médica mecánica | BI.MT004 | 2022 | 1 |
| Equipos Médicos | Calentador de fluidos | BI.BQ021 | 1124 | 4 |
| Equipos Médicos |  |  | 1126 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 1129 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 1136 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 1614 | 1 |
| Equipos Médicos | Dermatoscopio | BI.CE023 | 2335 | 1 |
| Equipos Médicos | Electrobisturí | BI.BQ047 | 1126 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1136 | 1 |
| Equipos Médicos | Esfigmomanómetro aneroide, de sobremesa c/brazal velcro | BI.XX033 | 1115 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1306 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1311 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2006 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2307 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2311 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2315 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2317 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2328 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2331 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2334 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2335 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 2336 | 1 |
| Equipos Médicos | Fotóforo c/fuente de luz | BI.BQ056 | 1126 | 1 |
| Equipos Médicos | Laringoscopio adulto y pediátrico | BI.XX001 | 1032 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1033 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 1126 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1129 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1136 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1610 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 3040 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 3138 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 4040 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 4138 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 5040 | 2 |
| Equipos Médicos | Monitor para colectar sangre | BI.MT025 | 2022 | 2 |
| Equipos Médicos | Resucitador manual, adulto | BI.XX054 | 1033 | 2 |
| Equipos Médicos |  |  | 3040 | 7 |
| Equipos Médicos |  |  | 3138 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 4040 | 7 |
| Equipos Médicos |  |  | 4138 | 7 |
| Equipos Médicos |  |  | 5040 | 1 |
| Equipos Médicos | Sistema de calentamiento para paciente | BI.BQ113 | 1123 | 1 |
| Equipos Médicos | Sistema de Hipo / Hipertermia | BI.BQ114 | 1124 | 1 |
| Equipos Médicos | Torniquete digital | BI.BQ122 | 1126 | 1 |
| Equipos Médicos |  |  | 1136 | 1 |
| Equipos Médicos | Unidad Electroquirúrgica con disección, sellado y corte de vasos | BI.BQ126 | 1126 | 1 |

LOTE 2: INSTRUMENTAL

| Lote Asignado | Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTAL | Caja artroscopia rodilla | INTS.BQ015 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Caja cirugía de mano | INTS.BQ016 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 5 |
| INSTRUMENTAL | Caja de dacriocistorrinostomia | INTS.BQ017 | 1129 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Caja de enucleacion-evisceracion | INTS.BQ018 | 1129 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Caja Instr. General Grande | INTS.BQ019 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Caja Instr. General Mediano | INTS.BQ020 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Instrumental Común | INTS.BQ060 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Motor a batería para grandes fragmentos | INTS.BQ076 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Motor baja y alta velocidad para trauma ( pequeños fragmentos, mano, pie, ligamentos y artroscopia) | INTS.BQ077 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Motor de Kirchner | INTS.BQ078 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Motor neumático traumatología | INTS.BQ079 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1136 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Motor para microcirugía de oído, oftalmología y traumatología | INTS.BQ081 | 1126 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Set amputación | INTS.BQ094 | 1126 | 2 |
| INSTRUMENTAL | Set de clamp de Magills | INTXX081 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental curaciones | INTXX083 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1610 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 5 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental de cirugía menor | INTXX084 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 5 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental de suturas | INTXX085 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 5 |
|  |  |  | 1610 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 5 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para cirugía abdominal | INTS.BQ099 | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para cirugía de hernia | INTXX063 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para cirugía de ORL | INTS.EM064 | 1032 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para cirugía plástica | INTXX086 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para microcirugía plástica | INTXX087 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para quitar puntos y agrafes | INTXX088 | 1032 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 3 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1326 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2309 | 5 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2326 | 5 |
| INSTRUMENTAL | Set instrumental para quitar yesos | INTXX089 | 1032 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 1120 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2331 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Set vías lagrimales | INTS.BQ106 | 1129 | 1 |
| INSTRUMENTAL | Sierra de yesos con aspirador | BI.XX071 | 1020 | 1 |
| INSTRUMENTAL |  |  | 2331 | 1 |

LOTE 3: DOTACIÓN DE OFT

| Lote Asignado | Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oftalmología | Barra de esquiascopía | BI.CE006 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Barra de Prismas Horizontal/vertical, II | BI.CE007 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Conjunto mural otoscopio-oftalmoscopio | BI.EM014 | 1033 | 2 |
| Oftalmología | Lámpara de hendidura | BI.CE044 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente asférica 20 D grande | BI.CE112 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente asférica 28 D grande | BI.CE050 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente asférica 90 D | BI.CE051 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente de 20 D P/oftalmoscopio indirecto | BI.CE052 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente de Goldmann (Lente de 3 espejos) | BI.CE054 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente de78/90 OI-HM | BI.CE055 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Lente Superfield | BI.CE113 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Microscopio quirúrgico para oftalmología | BI.BQ127 | 1136 | 1 |
| Oftalmología | Oftalmoscopio-retinoscopio recargable 2 mangos | BI.CE068 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Pantalla de optotipos | BI.CE070 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Refractómetro | BI.CE115 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Test de colores | BI.CE101 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Tinus Test y test de la mosca | BI.CE102 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Tonómetro manual tipo Perkins | BI.CE104 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Unidad Compacta de exploración oftalmológica | BI.CE106 | 2336 | 1 |
| Oftalmología | Tonómetro de no contacto (aire) | BI.CE103 | 2336 | 1 |

LOTE 4: DOTACIÓN DE ORL

| Lote Asignado | Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otorrinolaringología | Audiómetro de 2 canales con cabina audiométrica A | BI.CE001 | 2333 | 1 |
| Otorrinolaringología | Impedanciometro / Timpanómetro | BI.CE043 | 2334 | 1 |
| Otorrinolaringología | Unidad de exploración de ORL con microscopio de consulta | BI.CE107 | 2334 | 1 |

LOTE 5: DOTACIÓN DE ODONTOLOGÍA

| Lote Asignado | Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odontología | Compresor a pistón seco, 1.5 kW. Con caja de insonorización | BI.CE110 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Lámpara de polimerización | BI.CE045 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Lavabo para higiene bucal | BI.CE048 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Limpiador de ultrasonidos. | BI.CE058 | 2338 | 1 |
| Odontología | Localizador de ápices | BI.CE059 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Micro motor para implantes c/luz | BI.CE065 | 2338 | 1 |
| Odontología | Rx de pared para odontología | BI.CE080 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Set de instrumentación rotatoria para equipo dental | BI.CE082 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Sistema de Rx digital para Odontología Periapical | BI.CE095 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Taburete rodable para unidad dental | MC.CE099 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí | BI.CE108 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |
| Odontología | Vibrador de amalgama | BI.CE109 | 2317 | 1 |
| Odontología |  |  | 2338 | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: 	EQUIPAMIENTO  MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES

# LOTE 1: 		EQUIPOS MÉDICOS

| Equipo: | Báscula electrónica + tallímetro | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH010 |
| Local asignado | 2422 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Pesapersonas médico de columna con indicador digital. |  |
| Alimentación a pilas o a red, con función HOLD, IMC, clase III. Especificar. |  |
| Capacidad para peso de 200 kg. |  |
| División: 50 g < 150 kg > 100 g. |  |
| Con desconexión automática. |  |
| Incluirá una gran pantalla LCD de fácil lectura y las funciones HOLD e IMC. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x Tallímetro para básculas alcance 85-200 cm., lectura 1 mm. |  |
| Se deberá especificar de forma clara los siguientes datos: |  |
| - Capacidad. |  |
| - División. |  |
| - Dimensiones (AxAxP) mm. |  |
| - Dimensiones plataforma (AxAxP) mm. |  |
| - Peso kg. |  |
| - Funciones especiales. |  |

| Equipo: | Báscula médica mecánica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.MT004 |
| Local asignado | 2022 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Pesapersonas médico de columna mecánica. |  |
| Capacidad no inferior a 120 kg. |  |
| División: 50 gr. |  |
| Construcción solida con una estructura inferior de hierro fundido. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x Tallímetro para básculas alcance 85-200 cm., lectura 1 mm. |  |
| Se deberá especificar de forma clara los siguientes datos: |  |
| - Capacidad |  |
| - División |  |
| - Dimensiones (AxAxP) mm |  |
| - Dimensiones plataforma (AxAxP) mm |  |
| - Peso kg. |  |
| - Funciones especiales. |  |

| Equipo: | Calentador de fluidos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ021 |
| Local asignado | 1124 1126 1129 1136 1614 | Cantidad: 11 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Calentador de sangre y líquidos medicinales por medio de agua. |  |
| Pantalla digital para la visualización de la temperatura real y la nominal. |  |
| Temperatura selecionable de 33 a 43ºC aprox. |  |
| Indicación de nivel de agua insuficiente. |  |
| Indicación de alarmas. |  |
| Sin necesidad de material fungible para su funcionamiento. |  |

| Equipo: | Dermatoscopio | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE023 |
| Local asignado | 2335 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dermatoscopio de al menos 900 a 1800 candelas de luz sin cámara. |  |
| Permite conectar una máquina fotográfica para obtener imágenes de manera portátil. |  |
| Ajuste de la luz mediante botón. |  |
| Batería recargable. |  |
| Podrá también obtener imágenes de epiluminiscencia en inmersión de aceite. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x cámara fotográfica compatible. Especificar |  |

| Equipo: | Electrobisturí | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ047 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Generador electroquirúrgico aislado de la salida que proporciona funciones de corte y coagulación en tejido humano; monopolar y bipolar. |  |
| Tipos de salida a alta frecuencia: 3 modos de corte y 3 modos de coagulación. Especificar. |  |
| Con autochequeo al encenderse. |  |
| Frecuencia de salida > 300 KHz |  |
| Con sistema de enfriamiento. Especificar. |  |
| Con pantalla LCD o similar donde se indique al menos los ajustes de potencia, y los parámetros relacionados con el modo seleccionado. |  |
| Monopolar para corte >300W y coagulación >120W. Al menos debe poseer las siguientes configuraciones. Especificar: |  |
| - Puro. |  |
| - Mezcla. |  |
| - Fulguración (spray). |  |
| - Coagulación. |  |
| Bipolar para corte y coagulación >50 W. Al menos debe poseer las siguientes configuraciones. Especificar: |  |
| - Coagulación Suave. |  |
| - Coagulación Forzada. |  |
| - Potencia Máxima de Uso. |  |
| Al menos con las siguientes alarmas audiovisuales. Especificar: |  |
| - Fallo en electrodo neutro. |  |
| - Fallo en dosificación. |  |
| - Fallo de alimentación eléctrica. |  |
| - Fallo en el cable de paciente. |  |
| Paso de ajuste de potencia de 5 W. |  |
| Funcionamiento automático y manual. |  |
| Controlador de salida en el pedal interruptor y/o portaelectrodos. Especificar. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Todos los accesorios necesarios para la operación de cada una de las funciones solicitadas. Para cada uno de los equipos se debe entregar al menos: |  |
| 1 x Mango con botonera para permitir el cambio de modo de corte a coagulación. |  |
| 1 x Cable bipolar para el uso de las pinzas bipolares y que sea compatible con las pinzas ofrecidas. |  |
| Set de electrodos activo de los siguientes modos. Especificar: |  |
| - De aguja. |  |
| - De lanceta angulosa. |  |
| - De lanceta de forma de espátula. |  |
| - De lazo de alambre. |  |
| - Pinza Recta preferiblemente de punta fina, sin pulsadores de control, reutilizable. |  |
| - Pinza Curva preferiblemente de punta fina, sin pulsadores de control, reutilizable. |  |
| 1 x Pedal para activación para corte y coagulación |  |
| 1 x Carro para colocar el equipo, con mínimo cuatro ruedas y dos de ellas con frenos. |  |
| 2 x Cables reusables para placa. |  |
| 50 x Electrodo neutro desechable. |  |
| Protección contra potencias de salida muy altas. |  |
| Sistema de vigilancia del electrodo neutro. |  |
| Sistema que no permita conectar los portaelectrodos y/o pedales en las salidas equivocadas. |  |
| Sistema de protección contra corrientes de fuga. |  |
| Normas IEC 601-2-2, FDA y/o CE o normativa equivalente. Especificar. |  |

| Equipo: | Esfigmomanómetro aneroide, de sobremesa c/brazal velcro | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX033 |
| Local asignado | 1115 1306 1311 2006 2307 2311 2315 2317 2328 2331 2334 2335 2336 | Cantidad: 13 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Esfigmomanómetro aneroide para medir la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca (pulso), en forma no invasiva. |  |
| De sobremesa con dial de diámetro no inferior a 50 mm que permita una lectura cómoda. |  |
| Construcción robusta de la carcasa con fijación en tres puntos no metálica. Especificar. |  |
| Materiales libres de látex. |  |
| Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste. |  |
| Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. |  |
| Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x manguito adulto con velcro. |  |

| Equipo: | Fotóforo c/fuente de luz | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ056 |
| Local asignado | 1126 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Fotóforo quirúrgico cómodo y ligero, que proporcione luz blanca y brillante. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x Fuente de luz de Xe o similar. Especificar. |  |
| - 1 x cable de fibra óptica. |  |
| - 1 x casco/luminaria ajustable. |  |

| Equipo: | Laringoscopio adulto y pediátrico | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX001 |
| Local asignado | 1032 1033 1126 1129 1136 1610 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 17 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Set de laringoscopio de fibra óptica. |  |
| Fabricado en acero inoxidable. Inidcar AISI. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x mango estándar tipo C. |  |
| - Set de espátula Macintosh del nº 1, 2, 3 y 4. |  |
| - Bombilla de repuesto y estuche. |  |

| Equipo: | Monitor para colectar sangre | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.MT025 |
| Local asignado | 2022 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Control de nivel de flujo sanguíneo. |  |
| Medida del tiempo y el volumen / peso de la donación. |  |
| Diferentes funciones de alarma. Especificar. |  |
| Mezcla homogénea de la sangre con la solución anticoagulante. |  |
| Preselección del tiempo máximo de donación. |  |
| Preselección del volumen de donación. |  |
| Sistema de autocebado de la bolsa una vez finalizada la donación. |  |
| Lectura fácil de la pantalla. |  |
| Fácil de limpiar. |  |
| Parámetros de control programables por el usuario. Especificar. |  |
| Funciones de alarma audibles. Especificar. |  |

| Equipo: | Resucitador manual, adulto | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX054 |
| Local asignado | 1033 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Set reanimación manual en silicona transparente. |  |
| Con mascarilla silicona con cupula grande fijación mascarilla. |  |
| Bolsa 1.700 ml. |  |
| Válvula y reservorio de O2 de 2.500 ml. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 2 x tubos Guedell nº 3 y 5. |  |
| - Estuche de transporte rigido en polipropileno |  |

| Equipo: | Sistema de calentamiento para paciente | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ113 |
| Local asignado | 1123 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lamina calefactora para utilizar en mesa quirúrgica, evitando la pérdidad de calor por parte del paciente intervenido. |  |
| Dimensiones de cuerpo entero (para cubrir la totalidad de la mesa quirúrgica). |  |
| Interior de polímero flexible y espuma antiescaras. |  |
| Altura mínima de 19 mm. |  |
| Rango de temperatura de 36ºC a 40ºC, en pasos de 1ºC. |  |
| Con sistema de seguridad de corte por sobretemperatura. |  |
| Cable de conexión de 200 mm con pasacables anti tirones aislado, y conector con nivel de protección IP61. |  |
| Acabado en tejido de naylon sin látex. |  |
| Dede resistir roturas y tener una estructura no porosa que sea fácil de limpiar (capa de poliuretano sin microporos y juntas selladas estancas). |  |

| Equipo: | Sistema de Hipo / Hipertermia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ114 |
| Local asignado | 1124 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema para la regulacion de hipo / hipertermia en un paciente. |  |
| A traves de mantas reutilizable de agua. |  |
| Dede resistir roturas y tener una estructura no porosa que sea fácil de limpiar. |  |
| Se deberan suministrar dos mantas de 150 x 60 cm. |  |

| Equipo: | Torniquete digital | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ122 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Torniquete eléctrico digital para isquemia, cirugía bilateral y anestesia regional E.V. |  |
| Con indicadores digitales tipo LED que permitan leer de forma constante la presión actual en el manguito. |  |
| Regulador de presión con límite máximo de 600 mmHg. |  |
| Tabuladoras codificadas por código de color, conectados directamente al aparato. |  |
| Botón de Flush para detectar sangramiento después de la cirugía y para liberar la droga lentamente después de la Anestesia Regional Endovenosa. |  |
| Con sistema de Alarma tanto visual como audible para detectar fugas, desviaciones de presión bajo voltaje de batería. |  |
| Con reloj digital para tiempo de inflado. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x batería de respaldo de hasta 4 horas de operación, a plena carga. |  |
| - 1 x soporte rodable con 5 ruedas y cesto para accesorios. |  |

| Equipo: | Unidad Electroquirúrgica con disección, sellado y corte de vasos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ126 |
| Local asignado | 1126 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Plataforma de Energía Electroquirúrgica que permite la disección, sellado y corte de vasos con una sección de hasta 7 mm, mediante corriente de alta frecuencia. |  |
| Para aplicaciones de cirugía abierta y laparoscópica. |  |
| Además del sellado de vasos incorporará las funciones de corte y coagulación monopolar y bipolar. |  |
| Sistema de control avanzado que proporcione al cirujano el efecto deseado sobre el tejido, mediante el suministro automático de una potencia continua y consistente. Especificar. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x Carro completo con cajón y accesorios de montaje. |  |
| - 1 x pedal con 3 funciones para corte/ coagulación. |  |
| - 1 x pedal para funcional bipolar. |  |
| - 1 x cable de red de 5m. |  |

LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO  MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES

# LOTE 2: 		INSTRUMENTAL

A continuación se muestran los sets de instrumental requeridos para el nuevo sanatorio del BSE. De forma común a todos ellos, las características del instrumental han de cumplir con las especificaciones solicitadas a continuación:

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| El instrumental estará fabricado en acero quirúrgico (aleación de acero que proporciona al instrumental resistencia al desgaste y a la corrosión, acabado suave y pulido, y dureza) y carburo de tungsteno de alta calidad con certificado de cumplimiento de la normativa DIN EN ISO 9001/DIN EN 46001, o DIN EN ISO 9002/DIN EN 46002. |  |
| Las tijeras quirúrgicas cumplen las normas DIN. |  |
| Las pinzas quirúrgicas y los porta-agujas quirúrgicos cumplen las normas DIN 1.4021, o 1.4024. |  |
| Todas las cajas o sets se entregarán en su correspondiente contenedor, de forma que se faciliten las labores de esterilización de almacenado. |  |

El adjudicatario admitirá la modificación de la dotación de las diferentes cajas o sets a petición de la CSM, al menos en un 20% del contenido total de las cajas, sin que este cambio afecte al precio adjudicado al alza (por ejemplo, cambiar una pinza curva, por una recta).

| Equipo: | Caja artroscopia rodilla | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ015 |
| Local asignado | 1126 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 X Mango Bisturi No.3 124mm |  |
| 1 X Tijera Mayo Rct.155mm |  |
| 1 X Tijera Prepar.Mayo Crv.210mm |  |
| 2 X Pinza Anat.160mm |  |
| 2 X Pinza Quirur.1x2d.160mm |  |
| 4 X Pinza Campo Backhaus 110mm |  |
| 2 X Pinza Hemost.Halsted Rct.125mm |  |
| 2 X Pinza Hemost.Halsted Crv.125mm |  |
| 2 X Pinza Hemost.Halsted Crv.185mm |  |
| 1 X Pinza Hemostat.Rochester-Pean Rct.160mm |  |
| 2 X Portaagujas Hegar-Mayo 185mm |  |
| 1 X Pinza Basket Estand.5,5x2,4 45°Ang.Dch. |  |
| 1 X Pinza Cortante P.Menisco, Recta 5x2,3mm |  |
| 1 X Pinza Cortante P.Menisco, Recta 5x3,5mm |  |
| 1 X Timecut Pinza, Standar |  |
| 1 X Pinza Cortante Para Menisco, Recta |  |
| 1 X Pinza D.Agarre D.Menisco,Recta 10x2,5mm |  |
| 4 X Pinza Hemost.Halsted Crv.125mm |  |
| 4 X Pinza Hemost.Crile Crv.160mm |  |
| 4 X Pinza Kocher Rct.1x2d.140mm |  |
| 4 X Pinza Kocher Rct.1x2d.140mm |  |

| Equipo: | Caja cirugía de mano | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ016 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 6 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 x Mango Para Escalpelo Barron No.3 |  |
| 1 x Mango Bisturi No.4 133mm |  |
| 1 x Cucharilla Corta.Dbl.160mm |  |
| 1 x Gan.Cutis Gillies 180mm Pequeno |  |
| 1 x Gan.P.Mucosa Freer 150mm |  |
| 1 x Estilete Dbl.Abot.D:2/145mm |  |
| 1 x Tijera Diseccion Nervios Crv.150mm |  |
| 2 x Elev.Osea Buck-Gramcko 150mm 7,5mm |  |
| 1 x Osteotomo Modif.Mannerfelt An.6mm |  |
| 1 x Pinza Hemostatica Pean Rct.140mm |  |
| 1 x Martillo Hajek 130gr.Cabeca-D:27mm 220mm |  |
| 1 x Osteotomo Modif.Mannerfelt An.4mm |  |
| 1 x Sonda Acanalada 130mm |  |
| 3 x Retractor Baby Senn-Miller Romo |  |
| 1 x Pinza Hemost.Baby-Mosquito Rct.100mm |  |
| 2 x Pinza Adson C.Estrias Finas 120mm |  |
| 2 x Pinza Quirur.Micro-Adson 1x2d.120mm |  |
| 1 x Cizalla Fina Cv.150mm |  |
| 1 x Pinza-Gubia Cv.Boca 5mm 160mm |  |
| 1 x Periostotomo Curva Hoja Redondo 6,0mm |  |
| 2 x Mr-Elev.Freer Corta./Romo 185mm |  |
| 2 x Gan.Cutis Gillies 180mm Gran |  |
| 1 x Gan.P.Mucosa Joseph 165mm |  |
| 2 x Retractor Kilner Doble Extremo 152mm |  |
| 1 x Mango Bisturi No.7 162mm |  |
| 1 x Raspador Joseph An.4mm 180mm |  |
| 1 x Tijera Diseccion Jameson-Werber 130mm |  |
| 1 x Durotip Tijera Metzenbaum Crv.145mm |  |
| 1 x Durogrip Portaaguj.Baby-Crile-Wood 150mm |  |
| 1 x Durogrip Portaagujas Crile-Wood 145mm |  |
| 6 x Pinza Campo Backhaus 90mm |  |
| 2 x Pinza Hemost.Micro-Halsted Rct.125mm |  |
| 3 x Pinza Hemost.Micro-Halsted Crv.125mm |  |
| 2 x Pinza Micro-Mosq.Halsted Crv.1x2d.125mm |  |
| 2 x Pinza Micro-Mosq.Halsted Rct.1x2d.125mm |  |
| 6 x Pinza Hemost.Baby-Mosquito Crv.100mm |  |
| 4 x Pinza Hemost.Baby-Mosquito Rct.100mm |  |
| 1 x Tijera Mayo-Stille Crv.170mm |  |
| 1 x Separa.Weitlaner Romo C.Cierre Lt |  |

| Equipo: | Caja de dacriocistorrinostomia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ017 |
| Local asignado | 1129 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 x Mango de bisturí, No. 3 HEISS |  |
| 1 x Kerrison Pinza-gubia, tam. 0 3,5mm HEISS |  |
| 2 x Citelli Pinza-gubia, tam. 1 HEISS |  |
| 1 x Separador de garfios de Wolkmann |  |
| 1 x Escoplo curvo |  |
| 1 x Meyhoefer Cucharilla para Chalazion, fig. 3 HEISS |  |
| 1 x Freer Disector y Elevador HEISS |  |
| 1 x Porta agujas de Vantey- Desvignes |  |
| 2 x Tijeras Servrin-Stevens semi- curva |  |
| 1 x Tijeras de Stevens |  |
| 2 x Pinza de Lester con dientes |  |
| 1 x Pinza de Paufique |  |
| 2 x Pinza de Bonacolto para disección sin dientes |  |
| 1 x Porta agujas de Castroviejo sin cierre |  |
| 1 x Halsted-Mosquito Pinza Hemostática, recta HEISS |  |
| 1 x Halsted-Mosquito Pinza Hemostática, curva HEISS |  |
| 1 x Castroviejo Dilatador, doble HEISS |  |
| 1 x Dilatador de vías lagrimales de Sichel. Fino, cónico y romo |  |
| 1 x Bowman Estilete Lacrimal, 0000-000 HEISS |  |
| 1 x Bowman Estilete Lacrimal, 00-0 HEISS |  |
| 1 x Bowman Estilete Lacrimal, 1-2 HEISS |  |
| 1 x Stevens Tijera-tenótomo larga, curva aguda |  |

| Equipo: | Caja de enucleación-evisceración | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ018 |
| Local asignado | 1129 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 x Separador de Bonn acodado 16mm |  |
| 1 x Blefarostato de Castroviejo. Modelo adultos para estrabismo y desprendimiento de retina |  |
| 1 x x Pinza de Paufique |  |
| 1 Pinza para estrabismo de Pince- Blascovics. A derecha |  |
| 1 x Pinza para estrabismo de Pince- Blascovics. A izquierda |  |
| 2 x Gancho mediano |  |
| 1 x Gancho de Hugonnier- Gobin |  |
| 1 x Cureta D´Abadie para evisceración |  |
| 1 x Tijera para enucleación para adultos |  |
| 1 x Compás de Sourdille |  |
| 1 x Pinza de Bonacolto para disección sin dientes |  |
| 1 x Pinza de Lester con dientes |  |
| 1 x Tijeras de Stevens |  |
| 1 x Porta agujas de Vantey- Desvignes |  |

| Equipo: | Caja Instr. General Grande | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ019 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 X Mango Bisturi Nº 4 |  |
| 1 X Mango De Bisturi Nº 4l |  |
| 1 X Mango De Bisturi Nº 3l |  |
| 5 X Pinza Campo Backaus 135mm |  |
| 1 X Juego Separador Farabeuf Grande 150mm |  |
| 1 X Juego Separador Roux 165mm |  |
| 2 X Pinza Rusa 150mm |  |
| 2 X Pinza Disección C/D 160mm |  |
| 2 X Pinza Disección S/D F180mm |  |
| 2 X Pinza Disección S/D 200mm |  |
| 2 X Pinza Disección S/D 250mm |  |
| 1 X Pinza Disección Bakey 200mm |  |
| 1 X Pinza Disección Bakey 240mm |  |
| 1 X Pinza Disección Cussing 180 mm |  |
| 1 X Tijera Mayo Curva Con Hojas Sesgadas 190mm |  |
| 1 X Tijera Mayo Recta Con Hojas Sesgadas 190mm Con Hojas Sesgadas 190mm |  |
| 1 X Tijera Pott 60ºx180mm |  |
| 1 X Tijera Metzembaum Curva 180mm |  |
| 1 X Tijera Metzembaum Curva 200mm |  |
| 1 X Tijera Metzembaum Curva 230mm |  |
| 1 X Porta-Agujas Mayo-Hegar Medio-Fino 180mm |  |
| 2 X Porta-Agujas Mayo-Hegar Fuerte 160mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Fino 180mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Fino 200mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Fino 250mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Fino 300mm |  |
| 6 x Pinza Hemostasia Birdge Curva S/D 275mm |  |
| 6 x Pinza Hemostasia Bengolea Curva S/D 245mm |  |
| 1 x Valva Harrington Flexible 123x45x295mm |  |
| 1 x Valva Harrington Flexible 175x64x295mm |  |
| 1 x Separador De Ricard 320mm |  |
| 2 x Valva Lateral Separador RICARD 58x80mm |  |
| 2 x Valva Lateral Separador RICARD 72x84mm |  |
| 1 x Valva Central Separador RICARD 54x70mm |  |
| 1 x Valva Central Separador RICARD 72x90mm |  |
| 1 x Separador GOSSET 200x170mm-Valvas De 55mm |  |
| 1 Trocar Vesicula Biliar Int:5mm-Ext:6mm-100mm |  |
| 1 Separador Parpebral 14x18x205mm |  |
| 1 Sonda De Bocio-Kocher 150mm |  |
| 1 Sonda Para Fistula Nelaton 160mm |  |
| 1 Juego Dilatadores Bakes(Completo) Conducto Biliar |  |

| Equipo: | Caja Instr. General Mediano | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ020 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 x Mango Bisturi Nº 45 Pinza Campo Backaus 135mm |  |
| 1 x Pinza Diseccion C/D 160mm |  |
| 2 x Pinza Diseccion S/D 180mm |  |
| 1 x Pinza Rusa 160mm |  |
| 1 x Tijera Mayo Recta Con Hojas Sesgadas 170mm |  |
| 1 x Tijera Mayo Curva Con Hojas Sesgadas 170mm |  |
| 1 x Tijera Metzembaum Curva 180mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Medio-Fino 180mm |  |
| 1 x Porta-Agujas Mayo-Hegar Medio-Fino 160mm |  |
| 1 x Juego Separador Farabeuf Grande 150mm |  |
| 1 x Juego Separador Roux 165mm |  |
| 1 x Separador Gosset 200x170mm-Valvas De 55mm |  |
| 10 x Pinza Hemostasia Crile Curva S/D 160mm |  |
| 5 x Pinza Allis 4x5dientesx155mm |  |
| 5 x Pinza Kocher Recta C/D 160mm |  |
| 1 x Disector Mixter Medio-Fino 180mm |  |
| 1 x Disector Baby-Mixter 140mm |  |
| 1 x Pinza Duval 180mm |  |
| 1 x Sonda Para Fistula Nelaton 160mm |  |
| 1 x Sonda De Bocio-Kocher 150mm |  |
| 1 x Separador Hösel 60x20x250mm |  |

| Equipo: | Instrumental Común | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ060 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 6 x Broca Ø 3,5 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 4,0 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 4,5 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 5,0 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 6,0 Mm |  |
| 4 x Llaves Sueltas Hexagonales En "L" |  |
| 3 x Atornillador Hexagonal Para Tornillos De 3.5-4mm |  |
| 3 x Atornillador Hexagonal Para Tornillos De 6.5mm |  |
| 2 x Atornillador Plano 6 Mm |  |
| 1 x Atornillador Hexagonal En "T" |  |
| 2 x Atornillador Plano 6 Mm |  |
| 1 x Atornillador Hexagonal Ancho De Llave 1,5 Mm |  |
| 2 x Atornillador Hexagonal |  |
| 1 x Atornillador Hexagonal Ancho De Llave 2,5 Mm |  |
| 1 x Atornillador Plano 6 mm. |  |
| 1 x Atornillador Para Tornillos Con Ranura En Cruz |  |
| 1 x Atornilladro Para Tornillos Con Ranura En Cruz Con Paloma De Sujección de los Tornillos |  |
| 2 x Separador Hohnann Mini 160x6 Mm |  |
| 2 x Separador Hohmánn Mini 160x8 Mm |  |
| 2 x Estribo 180x100 Mm |  |
| 2 x Estribo 270x160 Mm |  |
| 1 x Llave Para Estribos 280 Mm |  |
| 4 x Gancho De Traccion |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 2/0-250mm |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 1-250mm |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 3-250mm |  |
| 3 x Separadores Parpebrales 10x13x205mm |  |
| 3 x Separadores Parpebrales 14x18x205mm |  |
| 2 x Retractor Volkmann 4 Dientes Romo 8x20x220mm |  |
| 2 x Retractor Volkmann 6 Dientes Romo 8x29x220mm |  |
| 1 x Mango Para Hojas De Escoplos |  |
| 1 x Llave Mango Para Hojas De Escoplos |  |
| 1 x Hoja De Escoplo 5x45mm |  |
| 1 x Hoja De Escoplo 10x45mm |  |
| 1 x Hoja De Escoplo 16x45mm |  |
| 1 x Hoja De Escoplo 25x45mmm |  |
| 1 x Martillo De Reflejo Taylor 200mm |  |
| 2 x Trocar Biopsia Osea Int 3.9mm-Ext 5mm/170mm |  |
| 2 x Trocar Biopsia Osea Int 6.4mm-Ext 8mm/170mm |  |
| 1 x Escoplo Gubia Para Tornillos Rotos 220mm |  |
| 2 x Sonda Para Fistula Nelaton 160mm |  |
| 2 x Mano De Plomo Adultos |  |
| 2 x Gubia Stille-Ruskin 230mm |  |
| 3 x Gubia Frykholm Pico Pato 240mm |  |
| 1 x Gubia Semb 225mm |  |
| 2 x Gubia Böhler 150mm |  |
| 2 x Gubia Böhler 180mm |  |
| 2 x Cizalla Ruskin Recta 185mm |  |
| 2 x Cizalla Ruskin Angulada 185mm |  |
| 1 x Cizalla Stille-Liston Recta 230mm |  |
| 1 x Cizalla Stille-Liston Angulada 230mm |  |
| 5 x Corta-Alambre Hasta 3mm/ 235mm |  |
| 5 x Corta-Alambre Hasta 1.5mm/140mm |  |
| 5 x Martillo Ø 240mm-520g |  |
| 3 x Pinza Reduccion Osea Con Cremallera 140mm |  |
| 4 x Pinza Reduccion Osea Verbrugge Articulacion Abierta 255mm |  |
| 6 x Pinza Reduccion Osea 135mm |  |
| 3 x Pinza Reduccion Osea Rell 205mm |  |
| 6 x Broca Ø 2,5 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 3,0 Mm |  |
| 6 x Broca Ø 3,2 Mm |  |
| 1 x Escoplo Gubia Recto 7x220mm |  |
| 1 x Escoplo Gubia Recto 10x220mm |  |
| 1 x Escoplo Gubia Recto 15x220mm |  |
| 1 x Escoplo Gubia Recto 20x220mm |  |
| 1 x Osteotomo Lambotte 8x245mm |  |
| 1 x Osteotomo Lambotte 10x245mm |  |
| 1 x Osteotomo Lambotte 15x245mm |  |
| 1 x Osteotomo Lambotte 20x245mm |  |
| 2 x Periostotomo Lambotte 6x190mm |  |
| 2 x Periostotomo Lambotte 10x210mm |  |
| 2 x Periostotomo Lambotte 15x210mm |  |
| 2 x Periostotomos Lambotte 20x210mm |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 4/0-160mm |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 2/0-160mm |  |
| 2 x Cucharilla Volkmann Nº 0-160mm |  |

| Equipo: | Motor a batería para grandes fragmentos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ076 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Motor alta velocidad para trauma de huesos grandes |  |
| Potencia de aproximada de 440 W. Especificar |  |
| Velocidad desde 15.000 1/min hasta 20.000 1/min en función del eje flexible que se utilice. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x mando a pedal a pie con dos botones. |  |
| - 2 x macro eje flexible para huesos grandes. |  |
| - 1 x set para taladro en prótesis - clavos. Describir. |  |
| - 1 x sierra oscilante con set de hojas de sierra de diferentes tamaños. |  |
| - 1 x set de fresas intramedulares. Describir. |  |
| - 1 x set de fresas acetabulares. Describir. |  |

| Equipo: | Motor baja y alta velocidad para trauma (pequeños fragmentos, mano, pie, ligamentos y artroscopia) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ077 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Motor baja y alta velocidad para trauma (pequeños fragmentos, mano, pie, ligamentos y artroscopia) |  |
| Potencia no inferior a 430 W |  |
| Velocidad desde 15.000 /min hasta 20.000 /min en función del eje flexible que se utilice. Se valorará otras posibilidades. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x mando a pedal a pie con dos botones. |  |
| - 2 x micro eje flexible para huesos y pequeños fragmentos. |  |
| - 1 x set de piezas de mano (recta y curva) para taladro y fresas esféricas. Describir. |  |
| - 1 x set de microsierra sagital con set de hojas de sierra de diversos tamaños. Describir. |  |
| - 1 x set de microsierra resta con set de hojas de sierra de diversos tamaños. Describir. |  |
|  | Otras caracteristicas |

| Equipo: | Motor de Kirchner | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ078 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Motor a batería. |  |
| Adaptador para brocas. |  |
| Cargador de 220 v para 2 baterías. |  |
| Llave para Jacob. |  |
| Dos baterías recargables. |  |
| Dos piezas para inserción de baterías (esterilizables). |  |
| Maletín con ranuras a medida para cada accesorio. |  |

| Equipo: | Motor neumático traumatología | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ079 |
| Local asignado | 1126 1136 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Motor neumático para traumatología. |  |
| Regulación en el número de revoluciones. |  |
| 1 interruptor de pie. |  |
| 1 soporte móvil con cable a red. |  |
| 3 placas externas para montar en el soporte móvil. |  |
| Esterilizable. |  |
| 3 sujeciones para cesta alámbrica. |  |
| 4 ejes flexibles para terminales o piezas de mano. |  |
| 2 piezas de mano con marcha derecha e izquierda para Jacobs. |  |
| 2 piezas de mano para sierra oscilante. |  |
| 2 piezas de mano angular para fresado intramedular. |  |
| 2 piezas de mano para fresado acetabular. |  |
| 3 conexiones AO. |  |
| 3 conexiones Harris. |  |
| 2 unidades de cada conexión de Jacobs, de tamaño pequeño, mediano, grande y extra. Dichas conexiones podrán sustituirse por otras que garanticen las mismas aplicaciones. |  |

| Equipo: | Motor para microcirugía de oído, oftalmología y traumatología | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ081 |
| Local asignado | 1126 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Motor para microcirugía de oído, oftalmología y traumatología |  |
| Consola para adaptar 2 piezas de mano, con seguro manual de potencia para controlar y no forzar el motor, también con cable transparente para localizar cualquier avería en el mismo con rapidez |  |
| 1 pieza de mano metálica para su mayor durabilidad, con seguro incorporado en el interruptor para evitar accidentes y con interruptor incorporado en la pieza de mano. |  |
| 1 x adaptador para pieza sagital. |  |
| 1 x adaptador para sierra oscilante, metálico. |  |
| 1 x adaptador para fresas, metálico y fácilmente manejable. |  |
| 1 x adaptador tipo Jacob, metálico. |  |
| 1 x juego de sierra, fresas y brocas. Especificar. |  |

| Equipo: | Set amputación | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ094 |
| Local asignado | 1126 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 MANGO BISTURI NO.4 133MM |  |
| 1 RETRACTOR PERCY HANGO REVERSIBLE |  |
| 1 PINZA-GUBIA LUER-STILLE CV.225MM |  |
| 1 CIZALLA LISTON RCT.280MM |  |
| 2 SIERRA AMPUTACION CHARRIERE 350MM |  |
| 1 MANGO C.GAN.P.SIERRAS HILO |  |
| 1 SIERRA GIGLI 6-HILOS 300MM |  |
| 2 SIERRA GIGLI 6-HILOS 400MM |  |
| 1 SIERRA GIGLI 6-HILOS 500MM |  |
| 1 PINZA KOCHER-OCHSNER RCT.1X2D.185MM |  |
| 1 PINZA ATR.D.ALLIS 7,0MM 200MM |  |
| 1 PINZA HEMOSTATICA ADSON CRV.185MM |  |
| 1 LIMA P.HUESOS MILLER 180MM |  |
| 1 MARTILLO 155GR.CABECA-D:24,8MM 190MM |  |
| 1 OSTEÓTOMO STILLE 15/205MM |  |
| 2 LIMA HUESOS MEDIA CANA EN BAYO.240MM |  |
| 1 LIMA P.HUESOS Y RASPADOR 220MM |  |
| 1 SEPARA.DBL.FARABEUF GRAN JUEGO 2 |  |
| 2 RASPADOR LAMBOTTE AN.15MM 215MM |  |
| 1 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.240MM |  |
| 1 PINZA PORTA-ESPONJ.CHERON ANGOLADA 240MM |  |
| 1 PINZA QUIRUR.SEMKEN 1X2D.125MM |  |
| 1 PINZA QUIRUR.1X2D.160MM |  |
| 1 PINZA QUIRUR.1X2D.180MM |  |
| 1 TIJERA RCT.AG/RO 145MM |  |
| 1 TIJERA MAYO-STILLE CRV.170MM |  |
| 2 DUROTIP TIJERA PREPAR CRV.FINA 200MM |  |
| 1 DUROGRIP PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 205MM |  |
| 1 DUROGRIP PORTAAGUJAS DE'BAKEY 180MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA CRILE CRV.140MM |  |
| 1 PINZA HEMOSTATICA LERICHE CRV.150MM |  |
| 1 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM |  |
| 1 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM |  |
| 1 PINZA CAMPO BACKHAUS 110MM |  |
| 1 LIMA P.HUESOS JOSEPH 160MM |  |

| Equipo: | Set de clamp de Magills | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX081 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 12 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 PINZA CATETER MAGILL,P.INFANTES |  |
| 1 PINZA INT RODUCIR SONDAS, MAGILL, NINOS |  |
| 1 PINZA INTRODUCIR SONDAS, MAGILL, ADULT. |  |
| 1 CAJA C/TAPA, 300 X 150 X 50MM |  |

| Equipo: | Set instrumental curaciones | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX083 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 28 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 x MANGO BISTURI NO.3 124MM |  |
| 1 x TIJERA RCT.AG/RO 150MM |  |
| 1 x PORTAAGUJAS CRILE-WOOD FINO 150MM |  |
| 1 x PINZA QUIRUR.1X2D.145MM |  |
| 1 x PINZA ANAT.145MM |  |
| 1 x PINZA HEMOSTATICA CRILE RCT.140MM |  |
| 1 x PINZA KOCHER RCT.1X2D.140MM |  |
| 1 x CAJA C/TAPA 160X80X40MM |  |

| Equipo: | Set instrumental de cirugía menor | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX084 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 28 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 PINZA PORTA-ESPONJAS,FOERSTER,BOCA ESTR. |  |
| 4 PINZA CAMPO,BACKHAUS,110MM |  |
| 1 MANGO BISTURI NO.3 |  |
| 1 MANGO BISTURI NO.4 |  |
| 1 TIJERA MAYO CV.140MM |  |
| 1 TIJERA LIGAD METZENBAUM RCT.145MM |  |
| 1 PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR,150MM |  |
| 4 PINZA HEMOST.HALSTED,CV.125MM,DF |  |
| 4 PINZA HEMOSTATICA KELLY CV.140MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA,1X2 DTE145MM |  |
| 1 PINZA DISECCION,145MM |  |
| 1 SEPARA. DBL. FARABEUF, GRAN, JUEGO 2 |  |
| 1 SEPARA. DBL. FARABEUF, JUEGO 2 |  |
| 1 SONDA ACANALADA, 145MM |  |
| 1 ESTILETE DBL. ABOT. 145MM, 1,5MM |  |

| Equipo: | Set instrumental de suturas | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX085 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 28 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 TIJERA,RCT.ROMA/AGUD,145MM |  |
| 1 PORTAAGUJAS CRILE-WOOD 150MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA,1X2 DTE145MM |  |
| 2 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.125MM DF |  |
| 1 TIJERA,RCT.ROMA/AGUD,145MM |  |
| 1 PORTAAGUJAS CRILE-WOOD 150MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA,1X2 DTE145MM |  |
| 2 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.125MM DF |  |

| Equipo: | Set instrumental para cirugía abdominal | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ099 |
| Local asignado | 1120 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 PINZA PORTA-ESPONJAS,FOERSTER,BOCA ESTR. |  |
| 6 PINZA CAMPO BACKHAUS 90MM |  |
| 1 MANGO BISTURI NO.4 |  |
| 1 MANGO BISTURI NO.3 |  |
| 1 TIJERA MAYO CV.170MM |  |
| 1 TIJERA MAYO RCT.155MM |  |
| 1 TIJERA MAYO-HARRINGTON, CV. 230MM |  |
| 1 TIJERA PREPAR. MAYO, CV. 210MM |  |
| 1 TIJERA LIGAD,METZENBAUM,CV.180MM |  |
| 1 TIJERA NELSON-METZENBAUM, CV. 250MM |  |
| 2 PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 200MM |  |
| 1 PORTAAGUJAS MASSON 265MM |  |
| 4 PINZA HEMOSTATICA KOCHER RCT.160MM |  |
| 4 PINZA HEMOSTATICA KOCHER RCT.185MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-PEAN 185MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-PEAN 160MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-PEAN,160MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-PEAN 200MM |  |
| 2 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.125MM DF |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA PEAN, RCT. 260MM |  |
| 2 PINZA VESCULAR HEISS MUJ CV.200MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA 2X3 DTES 250MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA 2X3 DTES 200MM |  |
| 1 PINZA DISECCION C.ESTRIAS TRANSV.200MM |  |
| 1 PINZA DISECCION, C. ESTRIAS TRANSV.25CM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA MO RUSO 150MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA MO RUSO 200MM |  |
| 2 PINZA CAMPO Y P.TEJIDO LANE 195MM |  |
| 2 PINZA INTESTINAL ALLIS MOLO FINO 190MM |  |
| 2 PINZA P.PERITONEO FAURE, CV. |  |
| 2 PINZA BENGOLEA, RCT. 1X2 DIENTES, 245MM |  |
| 2 PINZA BENGOLEA, CV. 245MM |  |
| 1 PINZA GARFIOS MUSEUX, LIGERA, RCT. |  |
| 1 PINZA GARFIOS POZZI, 255MM |  |
| 1 SEPARA. DBL. ROUX, JUEGO 3 |  |
| 1 RETRACTOR ABDINAL RICARD |  |
| 1 VALVA VAGINAL DOYEN,60X45MM |  |
| 1 VALVA VAGINAL DOYEN,90X45MM |  |
| 1 VALVA VAGINAL DOYEN,120X45MM |  |
| 1 ESPATULA ABDINAL, MALEABLE, 330X40MM |  |

| Equipo: | Set instrumental para cirugía de hernia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX063 |
| Local asignado | 1032 1120 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 MANGO BISTURI NO.4 133MM |  |
| 2 TIJERA MAYO CRV.170MM |  |
| 2 TIJERA MAYO RCT.170MM |  |
| 1 TIJERA METZENBAUM CRV.200MM |  |
| 2 PINZA QUIRUR.1X2D.200MM |  |
| 2 PINZA ANAT.200MM |  |
| 1 PINZA QUIRUR.MO RUSO 200MM |  |
| 2 DUROGRIP PORTAAGUJAS DE'BAKEY 230MM |  |
| 2 DUROGRIP PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 205MM |  |
| 4 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.125MM |  |
| 4 PINZA HEMOST.HALSTED CRV.1X2D.125MM |  |
| 4 PINZA HEMOSTATICA ADSON CRV.185MM |  |
| 6 PINZA HEMOSTATICA PEAN CRV.140MM |  |
| 4 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM |  |
| 4 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RCT.185MM |  |
| 4 PINZA PERITONEO FAURE 205MM |  |
| 2 ATR.PINZA HISTERECTOMIA HEANEY 220MM |  |
| 1 PINZA DISEC.OVERHOLT-GEISSEND.#5 229MM |  |
| 4 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 155MM |  |
| 2 PINZA ATR.D.ALLIS 7,0MM 200MM |  |
| 4 PINZA KOCHER-OCHSNER RCT.1X2D.200MM |  |
| 4 PINZA KOCHER-OCHSNER CRV.1X2D.200MM |  |
| 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.240MM |  |
| 2 PINZA GARFIOS POZZI 255MM |  |
| 1 PINZA GARFIOS MUSEUX LIGERA RCT. |  |
| 3 PINZA PORTA-ESPONJ.CHERON ANGOLADA 240MM |  |
| 1 PINZA AGARRAR EL UTERO DARTIGUES |  |
| 1 SEPARADOR VAGINAL MARTIN 105X27MM |  |
| 1 SEPARA.DBL.FARABEUF GRAN JUEGO 2 |  |
| 1 TIRA-MIOMA DOYEN 190MM |  |
| 1 RETRACTOR ABDOMINAL RICARD CPL. |  |
| 10 PINZA CAMPO BACKHAUS 110MM |  |
| 1 CUBETA PARA CONTENEDOR 1/1 ALTURA:135MM |  |
| 1 1/1 TAPA GRIS |  |
| 1 Cesta PATAS 1/1 aprox. 530 X 250 X 50MM |  |
| 1 cesta PATAS 1/1 530 X 250 X 70MM |  |

| Equipo: | Set instrumental para cirugía de ORL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.EM064 |
| Local asignado | 1032 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 TIJERAS PARA IRIS 11,5 CM |  |
| 1 SEMKEN PINZA ESTRIADA |  |
| 1 SEMKEN PINZA, 1X2 DIENTES, 12,5CM |  |
| 2 HALSTED MOSQUITO PINZA |  |
| 2 KELLY PINZA HEMOSTATICA |  |
| 2 BACKHAUS PINZA PARA CAMPOS 13CM |  |
| 1 SENN SEPARADOR DOBLE AGUDO |  |
| 1 SEPARADOR (TRAQU.) AGUDO 1GARFIO |  |
| 1 SEPARADOR (TRAQU.) ROMO 1GARFIO |  |
| 1 LICHTWITZ TROCAR Ø1,7MM, 20CM |  |
| 1 CRILE WOOD PORTA AGUJA 15 CM |  |
| 1 BUCK CURETA AUR.RECTA AGUDA 0, 16,5CM |  |
| 1 BUCK CURETA AUR.CURVA AGUDA 0, 16,5CM |  |
| 1 POLITZER AGUJA PARAC.15,5 ACOD |  |
| 1 TROELTSCH WILDE PINZA AURICUL. 10,5CM ACODADAS |  |
| 1 WILDE TROELTSCH PINZA AC.1X2D. |  |
| 1 KRAUSE CIERRANUDO AURICUL. 16CM, PUNTA ABIERTA |  |
| 1 HARTMANN PINZA AURICULAR 12 CM |  |
| 1 HARTMANN PINZA AURICULAR ESTRIADA |  |
| 1 VIENA MOD. ESPÉCULO NASAL ADULTOS |  |
| 1 JANSEN PINZA NASAL BAYONETA 20CM |  |
| 1 FREER ELEVADOR TABIQUE ROMO |  |
| 1 JOSEPH PERIOSTOTOMO 16 CM |  |
| 1 FREER CINCEL PARA TABIQUE 16CM4MM |  |
| 1 ASCH PINZA ENDEREZAR TABIQUE |  |
| 1 BRUENINGS ABAJALENGUA 19 CM |  |
| 1 COLLIN PINZA TIRA-LENGUA 16 CM |  |
| 1 SAWTELL PINZA PARA AMÍGDALAS 19CM |  |

| Equipo: | Set instrumental para cirugía plástica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX086 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 12 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 PINZA PORTA-ESPONJAS,FOERSTER,BOCA ESTR. |  |
| 1 PINZA CURACION C.CIERRE RCT.145MM |  |
| 6 PINZA CAMPO BACKHAUS 90MM |  |
| 2 MANGO BISTURI NO.3 |  |
| 1 TIJERA,RCT.ROMA/AGUD,145MM |  |
| 1 TIJERA P.IRICTOMIA 110MM RCT. |  |
| 1 TIJERA P.IRICTOMIA 110MM CV. |  |
| 1 PORTAAGUJAS CRILE-WOOD 150MM |  |
| 6 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.125MM DF |  |
| 6 PINZA HEMOST.HALSTED,CV.125MM,DF |  |
| 4 PINZA HEMOSTATICA CRILE RCT.160MM |  |
| 2 PINZA HEMOSTATICA KOCHER RCT.160MM |  |
| 1 PINZA QUIRURGICA,1X2 DTE145MM |  |
| 1 PINZA ADSON ESTRIAS TRANSVERS.120MM |  |
| 1 PINZA ADSON,1X2 DIENTES,120MM |  |
| 2 PINZA INTESTINAL ALLIS,5X6 DIENTES,155MM |  |
| 1 SEPARA. WEITLANER, ROMO, C. CIERRE LT |  |
| 1 SEPARA. DBL. PARKER, JUEGO 2 |  |
| 2 SEPARADOR VOLKMANN, D 2 GARFIOS AGUDOS |  |
| 2 SEPARADOR VOLKMANN, D 2 GARFIOS ROMOS |  |
| 2 RETRACTOR BABY-SENN-MILLER, AGU. |  |
| 2 GANCHI.P.NERVIOS D CUSHING,90ｰ,4MM,190MM |  |
| 2 GAN. P.EL IRIS ROLLET, AGU. |  |
| 2 GAN. P.EL IRIS GUTHRIE, AGU. |  |
| 2 GAN. CUTIS GILLIES,180MM,PEQUENO |  |
| 1 SONDA ACANALADA, 145MM |  |
| 1 ESTILETE DBL. ABOT. 145MM, 1,5MM |  |

| Equipo: | Set instrumental para microcirugía plástica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX087 |
| Local asignado | 1032 1120 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 PINZA MICROCIR.RELOJERO #3 0,3MM 135MM |  |
| 2 PINZA MICROCIR.RELOJERO #4 0,2MM 110MM |  |
| 1 PINZA MICROCIR.RELOJERO #5 0,15MM 110MM |  |
| 1 PINZA P.IRIS 100MM RCT. |  |
| 1 PINZA QUIRUR.MICRO-ADSON 1X2D.120MM |  |
| 1 PINZA ADSON C.ESTRIAS FINAS 120MM |  |
| 2 PINZA DISEC.BABY-ADSON 140MM |  |
| 1 MICRO TIJERA MUELLE MANGO RE145MM CURV |  |
| 1 MICRO TIJERA MUELLE MANGO RE145MM CURV |  |
| 1 MICRO TIJERA MUELLE MANGO RE145MM RECT |  |
| 1 PORTAGUJ.MICROCIRUGIA 150MM CV. |  |
| 1 MICRO-PORTAGUJ.BOCA CURV.85MM S CIERRE |  |
| 1 TIJERA P.IRICTOMIA 110MM RCT. |  |
| 1 IRIS SUPERCUT TIJERA CRV.AGU/AGU 110MM |  |
| 1 TIJERA P.TENOTOMIA STEVENS 110MM CRV. |  |
| 1 SUPERCUT TIJERAS JAMESON CRV.130MM |  |
| 1 SEPARADOR ALM 4X4D.AGUDO 100MM |  |
| 1 CUBETA PARA CONTENEDOR 1/2 ALTURA: 135MM |  |

| Equipo: | Set instrumental para quitar puntos y agrafes | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX088 |
| Local asignado | 1309 1326 2309 2326 1032 1120 | Cantidad: 28 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 TIJERA LIGA LITTAUER, 135MM |  |
| 1 PINZA QUITAR AGRAFES, COLLIN, 135MM |  |
| 1 PINZA DISECCION,145MM |  |

| Equipo: | Set instrumental para quitar yesos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTXX089 |
| Local asignado | 2321 1032 1120 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 1 TIJERA YESO, BRUNS, 235MM |  |
| 1 TIJERA UNIVERSAL,180MM,COLOR NEGRO |  |
| 1 CIZALLA YESO, STILLE, 370MM |  |
| 1 PINZA QUITAR VEN ENYESADOS, WOLFF 24CM |  |
| 1 CUCHILLO YESO, HOPKINS, 200MM |  |
| 1 SIERRA YESO, ENGEL, HOJA INTERCAM. |  |
| 1 SEPARA. P.YESO , HENNIG, 270MM |  |

| Equipo: | Set vías lagrimales | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | INTS.BQ106 |
| Local asignado | 1129 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 2 DILATADOR DE VIAS LAGRIMALES DE SICHEL |  |
| 2 SONDA LAGRIMAL DE BOWMAN |  |
| 1 SONDA LAGRIMAL DE BOWMAN |  |
| 1 TIJERA WESTCOT CURVA 0 TENO STEVENS |  |
| 2 PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO SIN CIERRE |  |
| 1 HALSTED-MOSQUITO PINZA HEMOSTÁTICA, RECTA HEISS |  |
| 1 HALSTED-MOSQUITO PINZA HEMOSTÁTICA, CURVA HEISS |  |
| 1 CASTROVIEJO DILATADOR, DOBLE HEISS |  |
| 1 DILATADOR DE VÍAS LAGRIMALES DE SICHEL. FINO, CÓNICO Y ROMO |  |
| 1 PINZA DE BONACOLTO PARA DISECCIÓN SIN DIENTES |  |
| 2 PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO SIN CIERRE |  |
| 1 HALSTED-MOSQUITO PINZA HEMOSTÁTICA, RECTA HEISS |  |
| 1 HALSTED-MOSQUITO PINZA HEMOSTÁTICA, CURVA HEISS |  |
| 1 CASTROVIEJO DILATADOR, DOBLE HEISS |  |
| 1 DILATADOR DE VÍAS LAGRIMALES DE SICHEL. FINO, CÓNICO Y ROMO |  |

| Equipo: | Sierra de yesos con aspirador | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX071 |
| Local asignado | 2331 1020 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sierra de yesos eléctrica. |  |
| Con regulación de velocidad y fácil cambio de hojas. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - Set de 2 x hojas de sierra de 50 y 5 mm de diámetro. |  |
| - Llaves para cambio de hojas de sierra |  |
| - Sistema de aspiración diseñado para reducir al mínimo la inhalación de polvo del usuario y prevenir el polvo en el área y espacios de trabajo. De fácil instalación sin herramientas especiales, permitiendo el trabajo simultaneo con la sierra. |  |
| - Barra vertical con asidero para acoplar la sierra. |  |
|  | Otras caracteristicas |

LICITACIÓN: 		EQUIPAMIENTO  MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES

# LOTE 3: 		DOTACIÓN DE OFTALMOLOGÍA

| Equipo: | Barra de esquiascopia | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE006 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Reglas de esquiascopia con estuche de plastico. |  |
| Lentes orgánicas. |  |

| Equipo: | Barra de Prismas Horizontal / vertical, II | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE007 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Baras de prismas para oftalmología 45 y 35 D |  |

| Equipo: | Lámpara de hendidura | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE044 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Incluida en item "Unidad Compacta de exploración oftalmológica" (código BI.CE106). Describir. |  |

| Equipo: | Lente asférica 20 D grande | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE112 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente asférica 20 D grande |  |

| Equipo: | Lente asférica 28 D grande | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE050 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente asférica 28 D grande |  |

| Equipo: | Lente asférica 90 D | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE051 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente asférica 90 D |  |

| Equipo: | Lente de 20 D P/oftalmoscopio indirecto | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE052 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente de 20 D P/oftalmoscopio indirecto. |  |

| Equipo: | Lente de Goldmann (Lente de 3 espejos) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE054 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente de Goldman clásica de 3 espejos con ángulo 59º, 67º, 73º aprox. |  |

| Equipo: | Lente de78/90 OI-HM | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE055 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente de78/90 OI-HM. |  |

| Equipo: | Lente Superfield | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE113 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lente Superfield. |  |

| Equipo: | Microscopio quirúrgico para oftalmología | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ127 |
| Local asignado | 1136 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Microscopio oftalmológico conectado a la red eléctrica para la realizacion de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas de segmento anterior y con la opción de equiparlo para el segmento posterior. |  |
| Estativo rodable como parte del sistema. |  |
| Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados. |  |
| Con acoplamiento X-Y opcional que permita un movimiento fino motorizado para un posicionamiento preciso durante los procedimientos de cataratas o cirugía refractiva. |  |
| Con brazo de soporte movil de longitud de al menos 450 mm y angulo de giro de al menos 270° o ±135°. Especificar. |  |
| Iluminación esteroscopica coaxial por medio de fibra óptica con lámpara de Xe, halogena o LED. Especificar. |  |
| Con lámpara de reserva y sistema de conmutacion en caso de falla de la lámpara principal. Especificar. |  |
| Tubo binocular giratorio al menos del 180º con ocular de gran angular 12,5x |  |
| Rango de enfoque 48 mm |  |
| Lente del objetivo f=200 mm |  |
| Dispondrá de optica apocromatica e interfaz de aistente integrada. |  |
| Dispondrá de sistema de zoom electronico regulable manualmente y por pedal. |  |
| Cambio continuo de zoom de 4,2 – 21x |  |
| Campo de iluminación ajustable al menos en un rango de 5 mm (+/-2 mm) a 80 mm. |  |
| Se deberá incluir al menos: |  |
| Filtros intercambiables de protección de retina |  |
| 1 x pedal multifuncioón programable, con al menos las siguientes funciones: Control zoom, control enfoque, control de luz de iluminación, control del transportador del X-Y, interuptor inicial. Especificar. |  |
| Pantalla de control LCD color o similar. |  |
| Binocular para segundo observador coaxial |  |
| Adaptador de cámara para videocámara con cables incluidos. |  |
| 1 x cable de 3 conductores con enchufe de grado hospitalario. |  |
|  | Otras caracteristicas |

| Equipo: | Oftalmoscopio-retinoscopio recargable 2 mangos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE068 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Oftalmoscopio profesional y Retinoscopio de franja |  |
| Lentes, retículas y filtra, todo se puede introducir en el toque de un dedo. |  |
| Iluminación de Xenón. |  |
| Acción Positiva Maywheel. |  |
| Integración de la lente. Rango 29 D-30D. |  |
| Oscilación sobre el filtro rojo. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x oftalmoscopio profesional. |  |
| - 1 x retinoscopio profesional. |  |
| - 2 x manijas de litio. |  |
| - Doble batería de litio. |  |
| - Funda protectora. |  |

| Equipo: | Pantalla de optotipos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE070 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Proyector de Optotipos con mando a distancia por infrarrojos. |  |
| Al menos 30 Optotipos con letras, números, cruz, E de Snellen, reloj de astigmatismo, Test de phorias, test de worth, test de Schober, balance binocular, balance duocromo, filtro rojo-verde. |  |
| Selección por líneas en horizontal , vertical, e individualmente. |  |
| Distancia de proyección comprendida en 2 a 7 metros. El sistema que se ofrezca debe ajustarse a las distancias del espacio disponible. Especificar. Se valorará el que requiera menor distacia demostrable. |  |
| Soporte de sobremesa. |  |
| Accesorios incluidos: Gafas polarizas. |  |

| Equipo: | Refractómetro | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE115 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Refractómeto automático. |  |
| De sobremesa |  |
| Rango de medida aprox. -30 a +25D |  |
| Amplia medición de pupila, al menos de 4 a 2 mm diametro. Se valorará mas rango. |  |
| Tecnología LED. Se valorará otra técnologia. |  |
| Medición de la queratometría por medio de miras queratométricas. |  |
| Se valoran algoritmos que permitan la reducción del tiempo de medición. |  |
| Rango de medición de queratometría aprox: 5.00 to 13.00 mm |  |

| Equipo: | Test de colores (Test de Ishihara) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE101 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Libro constituido por 38 láminas para la evaluación de la deficiencia de la visión cromática. |  |

| Equipo: | Tinus Test y test de la mosca | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE102 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Test rápido para ambliopía y estrabismo mediante el análisis de la estereopsis gruesa a la fina. |  |
| Imagen de Mosca tradicional para el análisis de la estereopsis gruesa (4800”). |  |
| Test de Círculos Gradual desde 400” hasta 20”. |  |
| Incluye: Manual y gafas polarizadas estándar. |  |

| Equipo: | Tonómetro de no contacto (aire) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE103 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tonómetros de no contacto computerizado. |  |
| Debe realizar mediciones de la presión intraocular de un modo sencillo y cómodo. |  |
| Incluye una función triple de seguridad para el paciente y un sistema de medición mediante sensores. |  |

| Equipo: | Tonómetro manual tipo Perkins | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE104 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tonómetro de Aplanación manual tipo "Perkins" |  |
| - Rango de medición: 0 - 60 mmHg (en pasos de 1 mmHg). |  |
| - Duración de las baterías al menos 80 min. |  |

| Equipo: | Unidad Compacta de exploración oftalmológica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE106 |
| Local asignado | 2336 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Unidad de refracción oftálmica, compuesta por: |  |
| - Columna con tablero deslizante para 2 instrumentos con bloqueo de fijación del instrumento en el desplazamiento. |  |
| - Lámpara de iluminación halógena con intensidad de luz regulable. |  |
| - Cajón para caja de lentes de prueba. |  |
| - Sillón con reposapiés. opcionalmente se puede poner un sillón abatible. Posibilidad de escoger entre color gris y azul. |  |
| - Panel de control de fácil acceso y con posibilidad de ajustar la intensidad de la lámpara desde panel de control. |  |
| - Brazo de foróptero ajustable en cualquier posición. |  |
| - Soporte regulable para proyector. |  |
| - Sistema de seguridad debajo del tablero que detiene el movimiento. |  |
| - Conexión automática para la lámpara de hendidura y oftalmómetro con conectores situados justo debajo del tablero deslizante (0-12V regulables). |  |
| Accesorios a incluir: |  |
| - Cajonera 3 cajones (1 cajón de lentes + 2 cajones adicionales). |  |
| - Soporte para mando foróptero computerizado. |  |
| - Luz para visión cercana tipo LED. |  |
| Especificaciones técnicas de la unidad: |  |
| - Espacio necesario para el montaje 1400x1520mm aprox. Deberá adaptarse al espacio disponible para el mismo, según planos que se adjunta en el llamado, con el menor impacto en obra, asegurando la ventilación del mismo y su utilización por el personal clínico. Especificar dimensiones y distancias a pared / muebles para su correcta instalación. |  |
| - Sistema de seguridad de parada integrado en tablero. |  |
| - Alimentación tablero eléctrico. |  |
| - Carga máx en el tablero de instrumentos: 25Kg+25Kg por posición. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x lámpara de hendidura ítem BI.CE044. |  |
| - 1 x Foróptero. Describir. |  |

| Equipo: | Conjunto mural otoscopio-oftalmoscopio | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.EM014 |
| Local asignado | 1033 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Centro de diagnóstico mural con otoscopio y oftalmoscopio. |  |
| 3,5 v. |  |
| De fibra óptica. |  |
| Debe incluir los siguientes componentes: |  |
| - Oftalmoscopio e iluminador de garganta y nasal. |  |
| - Con un mango porta pilas alcalinas recargable o desechables. |  |
| - Cabeza otoscópica con iluminador. |  |
| - Los espéculos del otoscopio deben ser reutilizables y en 3 tamaños entre 2.5 mm a 5 mm. |  |
| - El oftalmoscopio debe tener 5 o más aberturas (indispensables aberturas pequeña, grande, fija y libre de rojo) |  |
| Se incluirá: |  |
| 1 x juego 4 espéculos. |  |

LICITACIÓN: 		EQUIPAMIENTO  MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES

# LOTE 4: 		DOTACIÓN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

| Equipo: | Audiómetro de 2 canales con cabina audiométrica | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE001 |
| Local asignado | 2333 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Audiómetro de 2 canales via aérea, via osea y campo abierto. |  |
| Tecnología digital avanzada mediante DSP. |  |
| Permite: |  |
| - Audiometría tonal supraliminar (Sisigrama). |  |
| - Audiometría tonal supraliminar (Fowler-ABLB, Tone Decay, Weber, Lüscher,etc.) |  |
| - Audiometría vocal (Logoaudiometría). |  |
| - Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos. |  |
| - Base de datos interna para más de 1000 pruebas. |  |
| - Pruebas supraliminares. |  |
| - Alta frecuenci.a |  |
| - Frecuencias musicales. |  |
| - Enmascaramiento automático: con ruido banda estrecha, con ruido blanco, con ruido vocal y sincronizado. |  |
| Personalizable. Con: |  |
| - Enmascaramiento. |  |
| - Frecuencias intermedias: 125, 750, 1.500 Hz. |  |
| - Selección de las frecuencias de exploración. |  |
| - Tipos de Tono continuo y pulsante, pulsante/alternado y modulado/alternado y Tono de referencia (1 dB). |  |
| - Frecuencia modulada y amplitud modulada. |  |
| - Cálculo de la pérdida auditiva. |  |
| - Diagnóstico seleccionable entre diferentes algoritmos. |  |
| Intercomunicador / Monitor. |  |
| Conexión a impresora externa por USB y paralelo. |  |
| Conexión a ordenador por USB. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x cabina audiométrica con medicas internas no inferiores a 75x75x185 cm. Especificar. Debe acoplarse al espacio disponible: Deberá adaptarse al espacio disponible para el mismo, según planos que se adjunta en el llamado, con el menor impacto en obra. Especificar dimensiones exterior, dimensiones interior y distancias a pared / muebles para su correcta instalación. |  |
| - Atenuación global igual a 45dB a 8000Hz. |  |
| - Con ventilación libre por laberinto, ventana aprox. 37x57cm doble acristalamiento y mesa soporte aprox 15x49x69 cm. |  |
| - Potencia aprox.: 50W. |  |
| - Acorde con normativa al menos ISO 140, UNE-EN ISO 11957, ISO 717 o equivalente. |  |

| Equipo: | Impedanciometro / Timpanómetro | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE043 |
| Local asignado | 2334 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Impedanciometro (timpanómetro) rápido que permita realiza pruebas de impedancia IPSI y contralateral. |  |
| Conducción aérea con un mínimo de 6 frecuencias de test. |  |
| Capacidad de almacenamiento de los audiogramas de ambos oídos con posibilidad de impresión conjunta. |  |
| El timpanograma y los resultados de la prueba se visualizarán sobre la pantalla en tiempo real. |  |
| Display: Gráfica en pantalla LCD, contraste ajustable. |  |
| Modo de timpanometría que debe permitir: |  |
| - Frecuencia de Sonda no inferior a 220 Hz |  |
| - Intensidad: 85 dB SPL en 2 cm. |  |
| - Alcance de volumen: 0 a 5,0 ml. |  |
| - Exactitud: +/-10% ó +/- 10 daPa |  |
| - Duración de la prueba inferior a 3 segundos |  |
| Modo reflejo que debe permitir: |  |
| - Frecuencias de prueba de 500, 1000, 2000, 4000 Hz |  |
| - Tipo de prueba ipsilateral y contralateral con intensidad al menos de 70 - 105 dB HL |  |
| - Con ajuste de intensidad automática o manual |  |
| - Modo audiométrico |  |
| - Frecuencia de Test de 0,25-0,5-1-2-3-4-6-8 kHz. |  |
| - Alcance dinámico de 0 a 90 dB HL |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x Impresora térmica rápida |  |
| - 1 x sonda con 3 lámparas de control |  |
| - 1 x Juego de tapones de oídos (20 Unid), |  |
| - 1 x Cavidad de calibración |  |
| - 1 x Cable de red. |  |
| - 1 x Rollo de papel para aprox. 350 pruebas |  |
| - 1 x Auriculares adaptados a los test de aplicación. |  |

| Equipo: | Unidad de exploración de ORL con microscopio de consulta | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE107 |
| Local asignado | 2334 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Unidad básica de tratamiento ORL para la configuración modular de equipo de aspiración, irrigación de oído, sistema de aire comprimido y sistema de Luz LED: |  |
| - Carcasa robusta en acero, dimensiones (AlxAnxF) 883x412x540mm aprox. |  |
| - Depósito de instrumentos con 2 bandejas (190 x 150mm aprox) |  |
| - Móvil gracias a las ruedas trasera del equipo |  |
| Soporte para la fijación lateral de la superficies de trabajo |  |
| Sistema de aspiración estándar, aprox.40 l/min |  |
| Con tubo de aspiración, adaptador cánula, depósito de secreciones 1 l con protección sobrellenado. |  |
| Filtro bacteriano, silencioso, rendimiento (40 l/min. -76kPa o equivalente), activación automática al extraer el adaptador del soporte. |  |
| Control y pantalla del rendimiento de aspiración |  |
| Indicación de la presión negativa (Vacuometro) y control del rendimiento de aspiración |  |
| Módulo para el lavado manual de tubos para evitar las obstrucciones y malos olores del sistema de aspiración. Permite una fácil y regular limpieza del tubo de aspiración sin salpicar (incluye protección anti-salpicaduras). Contenedor recolector incluido en el compartimiento de servicio |  |
| Vaciado automático del depósito de secreciones para el uso ininterrumpido del sistema de aspiración |  |
| Módulo de irrigación profesional 37º con pistola de irrigación, conexión jet intercambiable, protección antisalpicaduras, ajuste exacto, flujo ajustable de 50 a 500 ml/min. Disponibilidad continúa mediante la conexión a la toma de agua. Todos los elementos son autoclavables. Se requiere el módulo de agua o toma de agua y sistema de drenaje de agua. |  |
| Módulo de aire comprimido, compresor integrado máx. 2 bar para la nebulización médica |  |
| Se incluirá pistola de aire, 3 botellas pulverizadoras de medicamento con soporte, integrado en la superficies de trabajo |  |
| Módulo LED 2 canales para conectar a la fuente de luz para utilizar con endoscopios y/o el fotóforo |  |
| Se activa un canal u otro |  |
| Fotóforo LED |  |
| Microscopio para ORL con pie objetivo f=200mm |  |
| Distancia para óptima visión f=125mm |  |
| 2 lentes con 10 aumentos, empuñadura, conductor de luz, protección mecánica anti-vuelco |  |

LICITACIÓN: 		EQUIPAMIENTO  MÉDICO Y DE ESPECIALIDADES

# LOTE 5:		DOTACIÓN DE ODONTOLOGÍA

| Equipo: | Compresor a pistón seco, 1.5 kW. Con caja de insonorización | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE110 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Compresor a pistón seco, para unidad dental. |  |
| Libre de mantenimiento. |  |
| Potencia de al menos 1.5 kW a 2 HP. |  |
| Con caudal a 5 bar de al menos de 170 l/min. |  |
| Contenido del depósito no inferior o igual a 30 l. |  |
| Bajo nivel sonoro. Se deberá indicar su nivel sonoro en dba a 1 m de distancia. Se valorará el menor nivel sonoro. |  |
| Libre de mantenimiento. |  |
| Se debe incluir en la oferta: |  |
| - 1 x caja de insonorización completa. |  |
| - Se indicará el nivel sonoro alcanzable en dbs a 1m de distancia con la caja de insonorización. Se valorará el nivel más bajo de ruido. |  |
| Deberá adaptarse al espacio disponible para el mismo, según planos que se adjunta en el llamado, con el menor impacto en obra, asegurando la ventilación del mismo y su utilización por el personal clínico. Especificar dimensiones exterior, dimensiones interior y distancias a pared / muebles para su correcta instalación. |  |

| Equipo: | Lámpara de polimerización | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE045 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara de polimerización que permita calcular automáticamente el tiempo de iluminación necesario para el fotocurado de todo tipo de composites hasta 2mm. |  |
| Intensidad no inferior a 2.000mW/ cm2, sin hilos. |  |
| Batería de ion-Li sin memoria. |  |
| Capaz de polimerizar todos los composites conocidos. |  |
| 3 Programas de fotopolimerización. Especificar. |  |

| Equipo: | Lavabo para higiene bucal | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE048 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Construido en material inoxidable. |  |
| Con trampa para sólidos. |  |
| Flujo de agua regulable. |  |

| Equipo: | Limpiador de ultrasonidos | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE058 |
| Local asignado | 2338 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Limpiador de ultrasonidos para unidad ondontológica. |  |
| Alta tecnología y diseño ergonómico. |  |
| Dimensiones mínimas y potencia máxima. |  |
| Adaptación a cada tratamitento, del más delicado al más exigente. |  |
| Con tres modos de potencia: perio, endo, detartraje. |  |
| Con una sola pieza de mano, para todos los tratamiento y debe poder incorporar incorporar la gama más amplia de inserts ultrasónicos del mercado. |  |
| Regulación del spray accesible y preciso sea cual sea el tratamiento. |  |

| Equipo: | Localizador de ápices | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE059 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| El localizador de ápices equipado con pantalla LCD. |  |
| Con calibración automática. |  |
| Los accesorios seran autoclavables. |  |
| Con bateria recargable o pilas. Especificar. |  |
| La inclinación de la pantalla deberá poder ajustarse para que pueda verse correctamente en todas las situaciones. |  |
| Pantalla: LCD de no menos de 4" (diagonal) o su equivalente. |  |
| Se debe incluir al menos: |  |
| - Localizador de Ápices. |  |
| - Cables de medición. |  |
| - Batería recargable o set de pilas. |  |

| Equipo: | Micro motor para implantes c/luz | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE065 |
| Local asignado | 2338 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema de micromotor para implantelogia basado en tableta. |  |
| Con luz. |  |
| Compuesto por: |  |
| - 1 x contra-ángulo. |  |
| - 1 x pieza recta. |  |
| - 1 x micromotor. |  |
| - 1 x cable de micromotor. |  |
| - 20 x líneas de irrigación estériles de uso único. |  |
| - 1 x pedal de 3 botones. |  |
| Sistema que permita planificar las operaciones y colocar hasta ocho implantes de forma simultánea. |  |
| Micromotor con rodamientos de bolas de cerámica, o equivalente, con contra-ángulo con irrigación interna en el instrumento. |  |
| Pieza de mano recta con una velocidad de giro muy alta. |  |

| Equipo: | Rx de pared para odontología | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE080 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema radiográfico para diagnosis intra-oral. |  |
| De corriente alterna con tecnología monopulso. |  |
| Alta tensión de 70 kV aprox. |  |
| Con cono distanciador en policarbonato transparente que permita la correcta distancia foco-piel, la dimensión, la dirección y el centrado del haz de RX y la realización de diferentes técnicas radiográficas. |  |
| Brazo pantógrafo regulable en altura y profundidad fabricado en aleación ligera con revestimiento. |  |
| Control digital Ergonómico. |  |
| Con control del tiempo por medio de microprocesador. |  |
| Ajustes de Tiempos programables. |  |
| - Tipo de Paciente (Adulto). |  |
| - Tipo Receptor Radiográfico (película o Sensor digital). |  |
| - Posición del Diente (5 posiciones). |  |
| Con pre programación para controlar el dispositivo, utilizando un intervalo de tiempo de acuerdo a sus necesidades o incluso programar de nuevo los tiempos. |  |
| Al menos 10 programaciones para diferentes aplicaciones en función del tipo de paciente, el receptor o la posición radiográfica del diente. |  |
| Escala de angulación del cabezal. Rotación de 300°. |  |
| Sistema de Precalentamiento del Tubo de RX. |  |
| Protección Térmica del Cabezal. |  |
| Fijado a la pared. |  |
| Cable de alimentación removible. |  |
| Se deberá garantizar que se ha producido el producto de acuerdo a las Normas internacionales de seguridad |  |
| Producto con certificado CE y/o FDA o su normativa equivalente. |  |

| Equipo: | Set de instrumentación rotatoria para equipo dental | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE082 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Set de instrumentación rotatoria para equipo dental item BI.CE108 compuesto por: |  |
| - 1 x Motor sin luz. |  |
| - 1 x Motor con luz. |  |
| - 1 x Turbina con acople correspondiente. |  |
| - 1 x Contra angula 1:1 sin luz. |  |
| - 1 x Contra angulo 1:1 con luz. |  |
| - 1 x Pieza de mano 1:1 sin luz. |  |

| Equipo: | Sistema de Rx digital para Odontología Periapical | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE095 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema de Rx digital para Odontología Periapical. |  |
| Mediante sensor aprox. de 25 x 37 cm conectable a ordenador. |  |
| Sensor digital debe tener al menos las siguientes características: |  |
| - Tamaño de píxel de 19.5 µm |  |
| - Tamaño de la imagen 1026 x 1539 Pixeles |  |
| - Cantidad de píxeles 1.6 Megapixel |  |
| - Resolución de la imagen teórica de 20+ lp/mm |  |
| - Dispondrá de conector al menos USB 2.0 de alta tecnología y un cable al menos 2,5 m. |  |
| Se deberá entregar el equipo completo y listo para funcionamiento. |  |

| Equipo: | Taburete rodable para unidad dental | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.CE099 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Taburete ergonómico rodable con respaldo ergonómico adaptable a la espalda. |  |
| Altura regulable mediante palanca. Especificar rango. |  |
| Base giratoria de 5 ruedas. |  |

| Equipo: | Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE108 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Unidad de tratamiento electro neumática: Unidad dental tipo colibrí compuesta de: |  |
| Unidad de base con una disposiciones de 3 hasta 5 instrumentos : |  |
| - 1 x Modulo de turbina sin luz. |  |
| - 1 x Motor de aire con el spray integrado. |  |
| - 1 x Jeringa de 3 funciones. |  |
| - Panel de control para el Sillón del paciente y las funciones de los instrumentos. |  |
| - 1 x Soporte para una bandeja estándar. |  |
| Elemento auxiliar (disposición hasta 3 instrumentos): |  |
| - 1 x Manguera de extractor de saliva. |  |
| - 1 x Manguera de aspiración de spray. |  |
| Sillón del paciente: |  |
| - 4 / 3 posiciones programables. |  |
| - 1 x Apoya-brazos izquierdo. |  |
| - Reposa-cabeza con 2 articulaciones. |  |
| - Pedal de mando para los movimientos de las funciones de los instrumentos. |  |
| Escupidera: |  |
| - Dispone de una taza de escupidera en cerámica móvil fácil de limpiar. |  |
| - Tubo de salida de 20” aprox. |  |
| Lámpara: |  |
| - 1 x Soporte para la lámpara. |  |
| - 1 x Lámpara. |  |

| Equipo: | Vibrador de amalgama | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.CE109 |
| Local asignado | 2317 2338 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Vibrador de alta energía, apto para todo tipo de cápsulas de amalgama. |  |
| Con control digital. |  |
| Programable con tiempos memorizados. |  |
| Vibración en forma de ∞ a 4.300 ciclos por minuto. |  |