ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SOPORTE VITAL, ANESTESIA Y MONITORIZACION LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Las celdas/ líneas codificadas en naranja corresponden a equipamiento específico para el edificio anexo para la prestación del Servicio de Resonancia Magnética.

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutitos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo  y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin perdida alguna de funcionalidad.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

El presente llamado de Equipamiento de Soporte Vital, Anestesia y Monitorización está compuesto por los siguientes lotes:

LOTE 1:	 ANESTESIA	3

LOTE 2: 	 MONIOTORIZACION	9

LOTE 3: 	 SORPOTE VITAL	18

LOTE 4:	 DESFIBRILADOR	22

Lote 1 Anestesia

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de anestesia con monitor de parámetros vitales | BI.XX061 | 1129 | 1 |
| Unidad de anestesia con monitor de parámetros vitales I | BI.BQ125 | 1126 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |

Lote 2 Monitorización

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Central de monitorización 8 pacientes | BI.BQ031 | 1120 | 1 |
| Monitor Bis (índice bispectral) | BI.BQ074 | 1126 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
| Monitor de Pacientes de parámetros vitales | BI.EM044 | 1033 | 2 |
| Monitor de transporte: ECG, R, NIBP, 1xTª, SpO2 | BI.XX042 | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
|  | OP-1 | 3040, 3138, 4040, 4138, 5040 | 1 x espacio a libre elección de la contratante |
| Monitor NIBP & SpO2 | BI.XX067 | 1016 | 4 |
|  |  | 1021 | 4 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1042 | 6 |
|  |  | 1116 | 4 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
|  |  | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |

Lote 3 Soporte Vital

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirador de transporte | BI.XX053 | 1033 | 2 |
|  |  | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
| Respirador NIV, BIPAP, turbina | BI.XX057 | 1124 | 1 |
| Respirador para uso en resonancia magnética | BI.RMN01 | 1615 | 1 |

Lote 4 Desfibriladores

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Desfibrilador bifásico | BI.XX018 | 1033 | 2 |
|  |  | 1126 | 1 |
|  |  | 1129 | 1 |
|  |  | 1136 | 1 |
|  |  | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		SOPORTE VITAL, ANESTESIA Y MONITORIZACION

# LOTE 1:		ANESTESIA

| Equipo: | UNIDAD DE ANESTESIA CON MONITOR DE PARÁMETROS VITALES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX061 |
| Locales ubicación | 1129 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Estación de trabajo de anestesia con mesa de instrumentos. |  |
| Monitor a color de gran contraste con interfaz de usuario que permite un funcionamiento sencillo e intuitivo. |  |
| Es compatible con los principales modos de ventilación. |  |
| Carro muy maniobrable con freno central. |  |
| La interacción entre el equipo y el operador deberá ser en español. |  |
| Diseño sólido y espacioso con cajones grandes. |  |
| - Interfaz de usuario que permita un funcionamiento sencillo e intuitivo. |  |
| - Rieles estándar para equipos adicionales. |  |
| - Cánister de absorción. |  |
| Especificaciones técnicas: |  |
| Ventilador controlado e impulsado electrónicamente. |  |
| Modos de funcionamiento Estándar: ventilación manual/espontánea; controlada por volumen (VC). Especificar si se incluyen otros modos ventilatorios. |  |
| Frecuencia respiratoria al menos el rango de 4 a 60 l/min. Especificar. |  |
| Volumen minuto máximo (VM) 99 l/min. |  |
| Presión espiratoria final positiva (PEEP) al menos el rango 2 – 20 cm H2O. Especificar |  |
| Frecuencia de inspiración/espiración (Ti:Te). Especificar |  |
| Limitación de presión (Pmax) al menos el rango de 15 - 70 cm H2O. Especificar. |  |
| Volumen tidal (Vt) al menos el rango de 20 – 1.400 mL en ventilación controlada por volumen; Si se ofertan otros modos de ventilación especificar. |  |
| Pausa inspiratoria (Tip:Ti) al menos el rango de 2–50%. Especificar. |  |
| Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP expresar en cm H2O. |  |
| Flujo de inspiración (Flujo insp) al menos el rango de 15 – 65 l/min en ventilación controlada por volumen y presión; 10 – 75 l/min en presión de soporte. |  |
| Indicar la frecuencia mín. para ventilación en apnea (Frec. mín.) |  |
| Trigger al menos el rango de 2 - 15 l/min. |  |
| Pantalla de control: Pantalla TFT o similar de color de al menos 6,5” (16,5 cm). |  |
| Monitorización continua de la concentración de O2 inspirado, frecuencia respiratoria, volumen tídal, volumen minuto, presión media o presión meseta, presión máxima de las vías aéreas y PEEP. |  |
| Se valorará con medición de profundidad anestésica (similar a índice biespectral), que demuestre los % obtenidos. |  |
| Vaporizadores: |  |
| - Temperatura de operación entre 18º a 35º C. |  |
| - Compensación de los cambios de temperatura, flujo y presión. |  |
| - Perilla de cambio de porcentaje para uso de una mano. |  |
| - Sistema de llenado para fácil realización y que impida los derrames. |  |
| - Sistema que imposibilite el trabajo de más de un vaporizador a la vez. |  |
| - Visor para determinar el nivel de anestésico. |  |
| - Capacidad no menor de 200 ml de anestésico. |  |
| - Que permita realizar el cambio del vaporizador sin herramientas. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| 2 x Vaporizadores compatible con sistema de gas anestésico según petición del usuario final. |  |
| Montaje para columna de anestesia. Verificar compatibilidad con el brazo instalado |  |
| Monitor de paciente de 15" TFT o similar con los parámetros y sus accesorios reutilizables / ECG / SpO2 / 1xT / 1xPAI (IBP) / NIBP (PANI) / CO2/ Concentración de gases anestésicos. Describir. |  |
| Se valorará conectividad HL7 |  |

| Equipo: | UNIDAD DE ANESTESIA CON MONITOR DE PARÁMETROS VITALES I | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ125 |
| Locales ubicación | 1126, 1136 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Estación de trabajo de anestesia con mesa de instrumentos. |  |
| Sistema para tres gases: oxígeno, aire y óxido nitroso y con sistema para regular la presión de cada gas. |  |
| La codificación de color del sistema para gases será acorde a la NFPA 99, versión 2005 o superior o su equivalente en normativa en Uruguay. Especificar. |  |
| Soporte para cilindros de emergencia, para colocar mínimo dos cilindros. |  |
| Con sistema "Pin Index". |  |
| Válvulas: |  |
| - Válvula bolsa / ventilador. |  |
| - Válvula Inspiración. |  |
| - Válvula Espiración. |  |
| - Válvula para evacuar de exceso de mezcla. |  |
| - Válvula limitadora de presión ajustable. |  |
| Alarma y dispositivos de seguridad: |  |
| - Alarma de falla suministro oxígeno (alarma neumática completamente). |  |
| - Alarma de apnea. |  |
| - Alarma por falla en presión del circuito de paciente. |  |
| - Alarma por falla de suministro eléctrico. |  |
| - Alarma por presión sostenida, sub-atmosférica y pico. |  |
| - Alarma de baja presión en el circuito de paciente. |  |
| - Alarma con límites ajustables de concentración de oxígeno, alto y bajo. |  |
| - Alarmas de CO₂ audiovisuales de bloqueo de línea. |  |
| - Alarmas de concentración de CO₂, alta o baja. |  |
| - Con alarmas de ECG: bradicardia, taquicardia, asistolia y fibrilación ventricular |  |
| - Bloqueo óxido nitroso en ausencia de oxígeno. |  |
| - Válvula "flush" de oxígeno. |  |
| - Sistema proporcionador que impida la entrega de mezclas hipóxicas de gases de 25 % de concentración de oxígeno en la mezcla de gases. |  |
| - Alarma de batería baja. |  |
| El equipo debe de realizar un autochequeo al encenderse |  |
| Con capacidad de trabajar con anestesia de bajos flujos. |  |
| Sistema de iluminación que permita iluminarlos en caso de falla eléctrica |  |
| La interacción entre el equipo y el operador deberá ser en español. |  |
| Batería de respaldo de ≥45 minutos si ocurre un fallo eléctrico. Se valorará mayor batería. |  |
| Debe cumplir con FDA o CE, IEC 60601-1 o normativa equivalente. Especificar. |  |
| Monitor a color de gran contraste con interfaz de usuario que permite un funcionamiento sencillo e intuitivo: |  |
| Presión de la vía aérea. |  |
| Volumen / flujo espiratorio. |  |
| Concentración de oxígeno. |  |
| CO₂ en las vías aéreas. Capnografía y capnometría |  |
| Presión parcial de CO₂ en vías aéreas de 0 a 80 mmHg. |  |
| Con compensación de N₂O. |  |
| Con tendencia de por lo menos una hora. |  |
| El sensor debe estar protegido contra la humedad. |  |
| Capnografía y Capnometría con sistema de trampa de agua en el sensor |  |
| Gases anestésicos: medir la concentración de gases anestésicos. |  |
| Electrocardiografía de cinco derivaciones, mínimo. Especificar. |  |
| Protegido contra desfibrilaciones. |  |
| De dos trazos mínimo. |  |
| Presión invasiva y no invasiva de 0 a 300 mmHg |  |
| Pulsoximetría no invasiva de 1 a 100 % de saturación. |  |
| Con la curva pletismográfica. |  |
| Se valorará con medición de profundidad anestésica (similar a índice biespectral), que demuestre los % obtenidos. |  |
| Es compatible con los principales modos de ventilación. |  |
| Carro muy maniobrable con un freno central. |  |
| Iluminación integrada de LED en el espacio de trabajo. |  |
| Diseño sólido y espacioso con cajones grandes |  |
| - Interfaz de usuario que permite un funcionamiento sencillo e intuitivo. |  |
| - Rieles estándar para equipos adicionales. |  |
| - Cánister de absorción. |  |
| Especificaciones técnicas: |  |
| Ventilador controlado e impulsado electrónicamente. |  |
| Modos de funcionamiento Estándar: ventilación manual/espontánea; controlada por volumen (VC). |  |
| Se valorara otros modos de ventilación como: controlada por presión (PC); soporte de presión (PS); ventilación sincronizada controlada por volumen; con PS (SIMV/PS) o sus equivalentes. Especificar. |  |
| Frecuencia respiratoria al menos el rango de 4 a 60 l/min. Especificar. |  |
| Volumen minuto máximo (VM) 99 l/min. |  |
| Presión espiratoria final positiva (PEEP) al menos el rango 2 – 20 cm H2O. Especificar |  |
| Frecuencia de inspiración/espiración (Ti:Te). Especificar |  |
| Limitación de presión (Pmax) al menos el rango de 15 - 70 cm H2O. Especificar. |  |
| Volumen tidal (Vt) al menos el rango de 20 – 1.400 mL en ventilación controlada por volumen; Si se ofertan otros modos de ventilación especificar. |  |
| Pausa inspiratoria (Tip:Ti) al menos el rango de 2–50%. Especificar. |  |
| Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP expresar en cm H2O. |  |
| Flujo de inspiración (Flujo insp) al menos el rango de 15 – 65 l/min en ventilación controlada por volumen y presión; 10 – 75 l/min en presión de soporte. |  |
| Indicar la frecuencia mín. para ventilación en apnea (Frec. mín.) |  |
| Trigger al menos el rango de 2 - 15 l/min. |  |
| Pantalla de control: Pantalla TFT o similar de color de al menos 6,5” (16,5 cm) |  |
| Monitorización continua de la concentración de O2 inspirado, frecuencia respiratoria, volumen tidal, volumen minuto, presión media o presión meseta, presión máxima de las vías aéreas y PEEP. |  |
| Toda la información de flujo del gas fresco se debe mostrar como flujómetros virtuales o su equivalente tecnológico. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| 2 x Vaporizadores compatible con sistema de gas anestésico según petición del usuario final. |  |
| Montaje para columna de anestesia. Verificar compatibilidad con el brazo instalado |  |
| Monitor de paciente de 15", TFT o similar con los siguientes parámetros y sus accesorios reutilizables / ECG / SpO2 / 2T / 2IBP (PAI) / NIBP (PANI) / CO2/ Concentración de gases anestésicos. Incluirá batería de al menos 120 minutos. Describir. |  |
| Se valorará conectividad HL7 |  |
| Si se incluye parámetro BIS, no se incluirá el monitor solicitado aislado. |  |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		SOPORTE VITAL, ANESTESIA Y MONITORIZACION

# LOTE 2: 		MONIOTORIZACION

| Equipo: | CENTRAL DE MONITORIZACIÓN 8 PACIENTES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ031 |
| Locales ubicación | 1120 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Central de monitorización de parámetros vitales. |  |
| Debe ser capaz de mostrar en tiempo real curvas, parámetros y estado de las alarmas de los monitores de cabecera para 8 pacientes en dos pantallas. |  |
| Debe proporcionar datos accesibles de los mismos, entre los que se incluyen: eventos de alarmas, curvas almacenadas, tendencias, puntos ST y mediciones de calibre. Describir. |  |
| Se deberá incluir un sistema completo y funcionante con al menos: |  |
| 1 x Central Monitorización. |  |
| - 2 x Pantallas de al menos 19" de diagonal de grado médico. |  |
| - >/= 48 horas de tendencias. |  |
| - Teclado y Ratón estancos, lavables, desinfectables. |  |
| 1 x Impresora Láser compatible. |  |
| SW y licencias. Describir todo lo incluido y su funcionalidad. |  |
| 1 x UPS para al menos 20 minutos. Especificar. |  |
| A incluir: |  |
| Despliegue simultáneo de 4 curvas o más por paciente. |  |
| Pantalla táctil de resolución de 1280 x 1024 o mayor. |  |
| Alarmas visible y audible en la central de todos los monitores, con priorización de las alarmas por sonido y color. Describir. |  |
| Capacidad de visualizar en la central, las arritmias y el segmento ST. |  |
| Los colores configurables para individualizar los pacientes y los parámetros. |  |
| Capacidad de intercomunicación de las centrales con los monitores mediante sistema de red inalámbrica y alámbrica. Describir |  |
| Impresora láser con conexión directa a la central. |  |
| Que presente nivel de ayuda para las diferentes funciones. Describir |  |
| Mostrar tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros monitorizados de 72 horas o más y capacidad de impresión de las mismas. Describir |  |
| Mostrar historial de alarmas de 24 horas o más y capacidad de impresión de las mismas. Describir |  |
| Capacidad de manipular las alarmas visuales y audibles en cada monitor desde la central. Describir |  |
| Capacidad interfaz con el sistema de información hospitalario, sistema de archivos, comunicación de imágenes. Describir |  |
| Capacidad de congelar trazos para revisión e ingresar notas para cada paciente en formato digital. Describir |  |
| Se valorará conectividad HL7. |  |

| Equipo: | MONITOR BIS (ÍNDICE BISPECTRAL) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.BQ074 |
| Locales ubicación | 1126, 1136 | Cantidad: 2 |

Nota: si las máquinas de anestesia incluidas en la oferta del proponente, tienen incluido la capacidad de Bis y sus accesorios correspondientes, este monitor no se deberá incluir. Indicar especificamente la propuesta que se realiza, asi como en la oferta económica.

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Monitor de cabecera con pantalla a color TFT o tecnológia equivalente, de al menos 10,4” de hasta 10 ondas. |  |
| La configuración básica del sistema permitirá la monitorización de ECG, respiración, con el método de impedancia o mediante termistor, SpO2, tensión arterial no invasiva (NIBP ó PANI), tensión arterial invasiva (PI), temperatura, CO2, O2, gasto cardíaco y BIS. |  |
| Con capacidad de muestra de tendencias de hasta 24 horas de todos los parámetros en el gráfico de tendencias. Especificar. |  |
| Con análisis de arritmias |  |
| - Para medida del Índice Biespectral (BIS) no invasivo que estime el grado de actividad eléctrica cerebral mediante el análisis de las frecuencias de las ondas del EEG. |  |
| - 95% margen de frecuencia espectral (SEF) |  |
| - Número de Canales: 2 canales (Procesador BIS) con rango de medida: BIS: 0 a100 |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x Caja de conexión multiconector. |  |
| - 1 x Cable de conexión ECG, para 3/6 electrodos. |  |
| - 1 x Set de electrodos descartables. |  |
| - 1 x Cable de conexión para SpO2. |  |
| - 1 x Manguito de Aire para NIBP (PANI). |  |
| - 3 x Brazalete para adulto(2), pediátrico(1). |  |
| - 1 x Sensor de dedo para SpO2. |  |
| - 1 x Procesador BIS con cable de conexión para BIS. |  |
| - 1 x Sensor de temperatura tipo disco. |  |
| - 1 x Batería recargable, con cable de potencia. |  |
| Nota: si las máquinas de anestesia incluidas en la oferta del proponente, tienen incluido la capacidad de Bis y sus accesorios correspondientes, este monitor no se deberá incluir. Indicar especificamente la propuesta que se realiza. |  |

| Equipo: | MONITOR DE PACIENTES DE PARÁMETROS VITALES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.EM044 |
| Locales ubicación | 1033 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Monitor de paciente de parámetros vitales compuesto por: |  |
| 3 ondas |  |
| Posiblididad de ECG, Resp, NIBP (PANI), SpO2, PI y T. |  |
| Registrador integrado. |  |
| - Montaje de percha en cama. |  |
| - Una batería de ion-litio. |  |
| Con capacidades para aplicaciones adultos. |  |
| Se incluiran todos los accesorios necesarios para la medición de los parámetros establecidos para pacientes adultos. Se deberá describir detalladamente los parámetros incluidos en la propuesta, asi como los accesorios incluidos para los mismos, con sus referencias correspondientes. |  |
| Monitor de cabecera con capacidad de utilización como monitor de transporte. Se valorará bajo peso y alta duración de la bateria. |  |
| Pantalla TFT o similar, color de alta tecnología con 8 curvas configurables (color y tamaño) de al menos 10,4". |  |
| Monitor que permite conexión a red de datos tipo Ethernet, y que cumple los protocolos de comunicación TCP/IP, norma IEEE1073, norma IEEE802.3, norma IEEE 802.11 o superior y HL7. |  |
| Monitor con calculadora de medicación con 40 fármacos actualizables y configurables por el usuario. |  |
| Monitor con análisis del segmento ST de todas las derivaciones monitorizadas, seleccionables por el usuario (3, 8 o 12 derivaciones). |  |
| Monitor con alarmas de violación de límites de ST ajustable para cada una de las derivaciones. |  |
| Compatibilidad con la central de monitorización item BI.BQ031 |  |
| Se deberan describir todas las principales caracteristicas que se ofrecen. |  |

| Equipo: | MONITOR DE TRANSPORTE: ECG, R, NIBP, 1xTª, SPO2 | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX042 |
| Locales ubicación | 3040, 3138, 4040, 4138, 5040 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Monitor con pantalla TFT o similar de 8.4” aproximadamente e interfase de usuario muy intuitivo y fácil de utilizar. |  |
| Pantalla, CPU y fuente de alimentación integrada en el mismo dispositivo. |  |
| Parámetros integrados: ECG/Resp, SpO2, NIBP (PANI), Temp. Opcional: CO2 y Registrador integrado. Cotización económica aparte como OP-1 |  |
| Compacto y resistente. Se valorará certificación de uso frente a vibraciones (IEC TR 60721-4-7 ) y frente a caídas (IEC TR 60721-4-7)b o normativa equivalente. |  |
| Gran flexibilidad en la configuración de pantallas: permitirá decidir cómo se presenta la información de los parámetros en la misma, las posiciones de ondas, colores, número de curvas, velocidades, etc. |  |
| Con batería Ion-Litio extraíble o de tecnología similar, de al menos 4 horas de autonomía. Con fuente de alimentación integrada. |  |
| Debe incluir una pantalla que permita “Números Grandes” para una visualización desde cualquier punto. Hasta 10 pantallas preconfiguradas en diferentes perfiles, (posibilidad de ampliación, vía software) |  |
| Ligero y Ergonómico con una peso no superior a 5 Kg incluyendo las baterías. |  |
| Capacidad de transmisión Wifi. |  |
| Preparado con puerto de salida digital RS232. |  |
| Aplicaciones específicas para cada unidad de destino y para cada tipo de paciente (Solo Adulto). |  |
| Aplicaciones clínicas avanzadas: Análisis y detección de arritmias avanzadas, análisis del Segmento ST. Capacidad de monitorizar y previsualizar el ECG de 12 derivaciones. |  |
| Tendencias gráficas, tabulares y horizonte. |  |
| Revisión de Eventos y Sucesos. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Monitor que permita conexión a red de datos tipo Ethernet, y que cumple los protocolos de comunicación TCP/IP, norma IEEE1073, norma IEEE802.3, norma IEEE 802.11 o superior y HL7. |  |
| Todos los accesorios necesarios para la medición de los parámetros establecidos para pacientes adultos. Se deberá describir detalladamente los parámetros incluidos en la propuesta, asi como los accesorios incluidos para los mismos, con sus referencias correspondientes. |  |

| Equipo: | MONITOR NIBP & SPO2 | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX067 |
| Locales ubicación | 1016, 1021, 1032, 1042, 1116, 1329, 1610, 2022, 3040, 3138, 4040, 4138, 5040 | Cantidad: 27 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Monitor de signos vitales de paciente según las siguientes caracteristicas: |  |
| Pantalla color de alto contraste. |  |
| Visualiza valores numéricos de todos los parámetros monitorizados. |  |
| Aplicación adulto. |  |
| Alarmas configurables de todos los parámetros. |  |
| Batería para una mayor operatividad y rendimiento. Proporcionará una autonomía mínima de 1 hora y dispondrá de indicador del nivel de batería. Se valorará mayor duración de la batería. |  |
| Muy ligero, compacto y ergonómico. Indicar el peso. |  |
| Intuitivo y fácil de utilizar. Incorporará teclas de acceso directo para las funciones más habituales (silenciar alarmas, inicio y detención de NIBP, tendencias, vuelta a pantalla principal... etc.) asi como una pantalla de números grandes para su mejor visualización desde la distancia. |  |
| Puerto Ethernet con salida HL7 para transmisión de datos e integración de los mismos en sistemas de información clínicos. |  |
| Debe tener capacidad de crecimiento para establecimiento de conexión WIFI. |  |
| Indicar si dispone de puerto USB para actualizaciones de software. |  |
| Parámetros: |  |
| Presión arterial no invasiva (PANI= NIBP) con método de medida oscilométrico. Inicio de la medida manual. |  |
| FC con indicación de su procedencia (SpO2 o PANI) |  |
| SpO2. Se valorá tecnología resistente al movimiento que proporcione una señal clara, limpia y fiable para poder realizar mediciones exactas en los pacientes con tendencia al movimiento o en pacientes poco perfundidos, en entornos dinámicos como el cuidado durante los traslados o en urgencias. |  |
| Se valorará la inclusion de Temperatura. Especificar |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Todos los accesorios necesarios para la medición de los parámetros establecidos para pacientes adultos. Se deberá describir detalladamente los parámetros incluidos en la propuesta, asi como los accesorios incluidos para los mismos, con sus referencias correspondientes. |  |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		SOPORTE VITAL, ANESTESIA Y MONITORIZACION

# LOTE 3: 		SORPOTE VITAL

| Equipo: | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX053 |
| Locales ubicación | 1033, 3040, 3138, 4040, 4138, 5040 | Cantidad: 7 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Ventilador de transporte controlado por microprocesador. |  |
| Software en español. |  |
| Ciclado por tiempo, de emergencia con control de volumen y presión. |  |
| Para pacientes que requieran ventilación obligatoria o asistida con un volumen corriente de 50 ml o superior. |  |
| Suministro de gas de oxígeno médico: mediante botella de O2 o sistema centralizado de gases médicos. Especificar |  |
| O2 presión de servicio al menos de 280 kPa a 550 kPa a 100 L / min. |  |
| Se deberá especificar el rango de consumo de gas para la medidad de control interno en l/m. |  |
| Con pantalla donde se representen los parametros ventilatorios en forma grafica y/o numérica. El display visible no deberá ser inferior a 100 x 50 mm. Indicar dimensiones en mm. |  |
| Permitirá ajustes para la ventilación. |  |
| Bateria recargable. Indicar duración. |  |
| Presión de apoyo segun modos ventilatoros: |  |
| - Apnea. |  |
| - Ventilación no invasiva. |  |
| - Inspiración espera |  |
| - Inhalación de O2 con una máscara. |  |
| - 100% de O2. |  |
| - PEEP / CPAP al menos de 0 a 20 mbar. |  |
| Indicar: |  |
| - Peep (cm H2O). |  |
| - Presión de soporte mbar. |  |
| - Flujo inspiratorio PSI. |  |
| - Volumen Tidal. |  |
| - Frecuencia respiratoria. |  |
| - Sistema de alarmas, parámaetros mostrados y parámetros ajustables. |  |
| Se incluiran todos los accesorios necesarios para cada uno de los parametros que esten incluidos en el respirador para pacientes adultos. Se describiran los mismos y sus cantidades, con las referencias correspondientes. |  |

| Equipo: | RESPIRADOR NIV, BIPAP, TURBINA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX057 |
| Locales ubicación | 1124 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Respirador con una amplia gama de capacidades de rendimiento, con múltiples características avanzadas. |  |
| Para pacientes adultos, con ventilación invasiva y no invasiva de calidad superior. |  |
| Equipo versátil y ampliable a más funciones como la llamada a la enfermera: conexión para transmitir señales de alarma a un sistema central de alarmas (opcional). Se deberá describir el sistema. |  |
| Sistema de batería integrada que permite una autonomía mínima de 10 minutos. Especificar. |  |
| Modos Ventilatorios: |  |
| - IPPV. |  |
| - SIMV. |  |
| - BIPAP |  |
| - CPAP, CPAPASB. |  |
| - Ventilación no invasiva para todos los modos ventilatorios. |  |
| Parametros ajustables, al menos (se deberan indicar todos lo que se ofrecen en la propuesta y su rango) |  |
| - Volume Tidal. |  |
| - Flujo Inspiratorio. |  |
| - Presión expiratoria. |  |
| - Frecuencia Inspiratoria. |  |
| - Tiempo inspirado. |  |
| - Presion de soporte. |  |
| Se deberan describir todos los parámetros monitorizados y mostrados, asi como el sistema de alarmas. |  |
| Medición de flujo y volumen espirado adecuado, así como una corrección de las fugas en curvas para optimizar los ajustes del respirador. |  |
| Adaptación automática del trigger (en lugar de un ajuste manual) evitando el autotrigger. |  |
| Adaptación individualizada de alarmas. Describir. |  |
| Entrega del flujo necesario aún en caso de grandes fugas. |  |
| Panel de control digital. |  |
| Sistema de autochequeo integrado con comprobación de fugas y hermeticidad del sistema. |  |
| Posibilidad de uso de válvula espiratoria reutilizable, esterilizable en autoclave. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Todos los accesorios necesarios, por equipo, para la operación, de cada una de las funciones solicitadas. Accesorios recomendados por el fabricante. Se describiran los mismos y sus cantidades, con las referencias correspondientes. |  |

| Equipo: | RESPIRADOR PARA RMN | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.RMN01 |
| Locales ubicación | 1615 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Respirador para utilización en servicios de resonancia magnética. |  |
| Para uso en adultos |  |
| Compatible para campos en resonancia magnetica de 1,5 T. |  |
| Con modos de ventilación con control de presión y de volumen y expontanea (CPAP). Especificar y describir si hay otros modos. |  |
| Peso inferior a 6 kg. |  |
| Ventilación de seguridad en caso de apnea. |  |
| Capacidad de selección de O2 variable. Especificar. |  |
| Sistema de alarmas visuales y auditivas. Describir. |  |
| Capacidad de ajsute al menos de: |  |
| - Frecuencia respiratoria |  |
| - Volumen Corriente |  |
| - PEEP / CPAP |  |
| - Oxigeno |  |

LICITACIÓN:		SOPORTE VITAL, ANESTESIA Y MONITORIZACION

# LOTE 4:		DESFIBRILADOR

| Equipo: | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX018 |
| Locales ubicación | 1033 1126 1129 1136 3040 3138 4040 4138 5040 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Monitor Desfibrilador con funcionamiento manual y semiautomático. |  |
| Uso muy sencillo. Modo operación tipo 1 -2 -3 |  |
| Sistema de Desfibrilación mediante forma de Onda Bifásica Exponencial Truncada, con medición instantánea de la impedancia del paciente y detección de marcapasos, para establecer y ajustar la corriente necesaria para cada paciente en cada choque. |  |
| Palas externas y electrodos de desfibrilación. |  |
| Monitorización de SPO2, ECGs de tres y cinco derivaciones y frecuencia cardiaca. |  |
| Con capacidad de mostrar la tendencia de las anteriores medidas, tanto en la pantalla como a traves del registrador térmico automático |  |
| Pantalla con tecnología TFT LCD o tecnologi equivalente, a color con una dimension aprox. de 16.5 cm (diagonal), con una resolución de 640x480 pixeles. |  |
| Permite ver 2 ondas simultáneamente. |  |
| Tiempos de carga de la dosis estándar de adulto al menos de 3 segundos. Especificar. |  |
| Capaz de realizar cardioversión sincronizada. |  |
| Sistema de autochequeo horario, diario y semanal para la rápida verificación de su correcto funcionamiento. |  |
| Con indicador luminoso para indicar al usuario, que el equipo se encuentra en perfecto estado. |  |
| Con indicadores de conexión del equipo a la red eléctrica y de carga de la batería. |  |
| Display que permita verificar el estado de carga de la batería. |  |
| Debe permitir la trasferencia de los datos e información de los eventos. Especificar modo: tarjeta, USB… |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Impresora incorporada. |  |
| Palas externas con indicador de contacto y electrodos de desfibrilación. |  |
| Todos los accesorios necesarios, por equipo, para la operación, de cada una de las funciones solicitadas. Accesorios recomendados por el fabricante. Se describirán los mismos y sus cantidades, con las referencias correspondientes. |  |